目   录

医院感染管理制度	1

医院感染管理培训考核制度	1

手卫生管理制度	2

医务人员手消毒效果监测流程	3

医院感染职业防护制度	3

血液、体液职业暴露预防及报告登记制度	4

医务人员血液、体液职业暴露防护流程	6

医院感染病例监测报告及反馈制度	7

医院感染监测流程	8

医院感染暴发报告与处置制度	9

医院感染突发事件监测流程	10

医院消毒灭菌管理制度	10

消毒灭菌效果及环境卫生学监测制度	12

环境卫生学监测采样规程	12

环境卫生学监测项目和监测频次	14

物体表面消毒效果监测流程	16

多重耐药菌感染管理制度	16

多重耐药菌感染监控流程	19

多重耐药菌感染/定植患者报告流程	20

医院消毒隔离制度	20

无菌操作制度	21

消毒（剂）药械使用管理制度	21

一次性无菌医疗用品使用管理制度	22

治疗室、换药室、检查室医院感染管理制度	23

医疗废物管理制度	23

医疗废物收集运送流程	25

普通病房医院感染管理制度	26

普通病房消毒隔离制度	26

重症医学科医院感染管理制度	27

重症医学科消毒隔离制度	28

手术室医院感染管理制度	28

手术室消毒隔离制度	30

手术室医院感染知识培训制度	30

手术室无菌操作制度	31

手术室职业安全防护制度	32

手术室手卫生管理制度	32

手术室无菌物品管理制度	33

手术室一次性物品管理制度	34

手术室外来器械管理制度	34

手术室无菌物品储存间管理制度	35

手术室环境卫生清洁消毒制度	36

手术室环境卫生学监测制度	36

手术室接台手术卫生清洁管理制度	37

手术室感染手术消毒隔离制度	37

手术室参观制度	39

手术室灭菌质量监测制度	39

手术室清洗消毒质量监测制度	40

手术室手术部位感染预防及控制制度	40

新生儿病房医院感染管理制度	41

新生儿病房消毒隔离制度	42

新生儿病房配奶室消毒隔离制度	43

新生儿沐浴室消毒隔离制度	43

新生儿暖箱清洁消毒制度	45

新生儿奶具清洁消毒流程	46

消毒供应中心医院感染管理制度	46

消毒供应中心消毒隔离制度	47

消毒供应中心职业安全防护制度	48

消毒供应中心外来手术医疗器械管理制度	49

消毒供应中心设备管理制度	49

消毒供应中心环境卫生学监测制度	50

消毒供应中心灭菌效果监测制度	50

消毒供应中心清洗质量监测制度	51

消毒供应中心去污区消毒隔离制度	51

消毒供应中心检查、包装及灭菌区消毒隔离制度	52

消毒供应中心无菌物品存放区消毒隔离制度	53

内镜室医院感染管理制度	53

内镜室消毒隔离制度	55

内镜室储镜柜清洁消毒制度	56

内镜清洗消毒标准操作流程	56

内镜消毒效果监测流程	59

血液透析室医院感染管理制度	59

血液透析室消毒隔离制度	60

血液透析室医院感染监控制度	61

血液透析室透析液和透析用水质量监测制度	62

血液透析室透析液和透析用水采样流程	63

口腔门诊医院感染管理制度	64

口腔诊疗环境消毒隔离制度	66

口腔拍片过程中医院感染控制制度	66

口腔科门诊牙科综合治疗椅医院感染控制制度	67

口腔器械清洗灭菌制度	67

口腔科器械消毒灭菌效果监测制度	68

口腔科诊疗工作人员手卫生制度	68

口腔科门诊个人防护工作制度	69

产房医院感染管理制度	70

产房消毒隔离制度	71

门诊、急诊医院感染管理制度	72

门诊、急诊消毒隔离制度	73

介入诊疗科医院感染管理及消毒隔离措施制度	74

感染性疾病科医院感染管理及消毒隔离制度	74

发热门诊医院感染控制流程	76

腹泻门诊医院感染控制流程	77

接诊高致病性呼吸道传染病医务人员加强防护流程	78

临床检验实验室医院感染管理及消毒隔离制度	79

呼吸机相关肺炎（VAP）监测流程	80

中心静脉导管相关血液感染（CR－BSI）监测流程	81

导尿管相关泌尿道感染（CA-UTI）监测流程	82

手术部位感染监测流程	83

## YG—001医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理组织（医院感染管理委员会、医院感染管理办公室、科室医院感染管理小组），认真贯彻执行《医院感染管理办法》、《消毒技术规范》及《中华人民共和国传染病防治法》等有关法律法规，并认真履行各项职责，制定与完善医院感染突发事件的应急处理预案。

二、根据有关法律法规及规范制定医院感染的预防控制方案与医疗废物管理等工作程序。

三、制定和实施医院感染管理监控方案、对策、措施、效果评价和登记报告制度，并将医院感染管理纳入医院综合目标管理考核的重要内容。

四、加强消毒隔离工作，做好感染性疾病科、口腔科、手术室、重症医学科、新生儿病房、产房、内镜室、血液透析室、介入诊疗科、检验科和消毒供应中心等重点部门的医院感染管理与监测工作。

五、医院感染管理部门协同有关科室监督、执行《抗菌药物临床应用指导原则》、制定和完善医院抗菌药物临床应用实施细则，落实抗菌药物分级使用。对过度使用抗菌药物的行为及时予以干预，提高抗菌药物临床合理应用水平。

六、按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物分类目录》的规定对医疗废物进行有效管理，并有医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故的应急处理方案。

七、医院建立全员医院感染控制培训教育制度，定期对医院在职职工和新职工进行预防医院感染的宣传教育与培训。

## YG—002医院感染管理培训考核制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、医院感染管理办公室每年年初必须制订该年度的培训工作计划，全院工作人员必须按医院统一培训要求参加院感知识培训。

二、培训内容为医院感染专业知识、消毒隔离、医院感染相关法律、法规、规章制度等。

三、培训方式：院内集中培训及试卷问答与科室自学相结合。

四、培训人员及时间要求：新上岗人员、进修人员、实习生进行医院感染知识培训时间不得少于3小时；医务人员、后勤人员及其他管理人员医院感染知识培训每年不得少于6小时；医院感染管理专职人员培训时间每年不得少于15学时。

五、感染管理专职人员必须加强医院感染的业务学习，经常参加省、市以及国家级的培训及学术研讨会，不断进行知识更新；不定期地有针对性地组织业务学习或专题讲座，探讨当前医院感染发展的新动向。

六、临床科室定期进行医院感染知识的业务学习，根据各科室的医院感染发生情况和特点，提出有针对性的、可行的措施，降低本科室的医院感染发病率。

七、培训管理要求：准时参加培训，不迟到、不早退；每位参加培训的学员必须签到，如有特殊情况不能参加的，须提前向有关部门或医院感染管理办公室请假。

八、培训内容、签到及考卷归档保存。

## YG—003手卫生管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、定期开展手卫生工作的全员性培训，增强预防医院感染的意识，掌握手卫生知识，保证洗手与手消毒效果。

二、医院感染管理办公室应当加强对医院医护人员手卫生工作的指导，提高全员手卫生的依从性。

三、各临床科室应当严格执行手卫生管理，医护人员必须用清洁的手为患者诊疗；诊疗后必须清洁双手，必要时进行手消毒。

四、配备有效、便捷的手卫生设备和设施：如流动水、非手触式水龙头、洗手液/肥皂、速干手消毒剂和干手设施等。干手物品或者设施应当避免造成二次污染。

五、用于洗手的肥皂或者皂液应当置于洁净的容器内，定期清洁和消毒。对容器进行清洁消毒时，容器内剩余的皂液应弃去，禁止将皂液直接添加到未使用完的取液器中。使用固体肥皂时，应当保持清洁、干燥。

六、外科手卫生设施配置除必须符合上述要求外，洗手池应设置在手术间附近，大小适度，易于清洁，洗手池水龙头的数量应根据手术台的数量设置，不应当少于手术间的数量；间隔适宜。用于刷手的海绵、毛刷等用具，应当一用一灭菌或者一次性使用，洗手池应当每日清洁。

七、医务人员在下列情况下应当洗手：

（一）接触患者前。

（二）接触患者后（包括从同一患者身体的污染部位移动到清洁部位及摘手套后）。

（三）无菌操作前。

（四）体液暴露后（包括血液、体液、分泌物、排泄物和伤口敷料等）。

（五）接触患者周围环境后。

八、医务人员在下列情况时应当进行手消毒：

（一）检查、治疗、护理免疫功能低下的患者之前。

（二）出入隔离病房、重症医学科、烧伤病房、新生儿病房和感染性疾病科等医院感染重点部门前后。

（三）接触具有传染性的血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染物品后。

（四）双手直接为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染患者污物之后。

（五）需双手保持较长时间抗菌活性时。

九、医务人员洗手方法：

医务人员应按照正确的六步洗手法，采用流动水洗手，使双手充分浸湿，彻底洗净双手。在频繁接触患者的诊疗过程中，当手无可见污染物时，可以使用速干手消毒剂代替洗手；当接触传染患者或被感染性物质污染后，应当先用流动水冲净双手，然后使用速干手消毒剂。进行外科手消毒时，禁止指甲化妆、佩戴假指甲及戒指等饰物。

十、医务人员进行侵入性操作时应当戴无菌手套，戴手套前后应当洗手。一次性无菌手套不得重复使用。

十一、选用的手消毒剂应当符合国家有关规定，对皮肤刺激性小、无伤害，有较好的护肤性能。外科手消毒剂的出液器应当采用非手触式，洗手后应使用无菌巾擦手，盛装无菌巾的容器应当干燥、并保持无菌。

十二、重症医学科、新生儿病房、母婴室、骨髓移植病房、器官移植病房、血液透析病房、手术室、产房、介入诊疗科等对重点部门应每季度进行手卫生消毒效果的监测，当怀疑流行暴发与医务人员手有关时，及时进行监测。

## 附：医务   消   毒效医务人员手消毒效果监测流程

采样：被检人员五指并拢

将浸有无菌洗脱液的棉拭子，在双手指屈面从指根到指端往返涂擦两次并转动棉拭子

剪去手接触的部位，将棉拭子放入10ml无菌洗脱液的试管内，立即送检

接种平板，37℃恒温箱培养48h，计数菌落数

37℃培养48h后计数

结果：手细菌菌落总数（cfu/cm2）=平皿上菌落数×采样液稀释倍数/采样面积（cm2）

备注：

1．不得检出金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌及其他致病性微生物。

2．母婴同室、新生儿病房及儿科病房的工作人员手上，不得检出沙门氏菌、大肠杆菌、溶血性链球菌、金黄色葡萄球菌。

## YG—004医院感染职业防护制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医务人员职业防护管理组织，成立医院感染职业防护领导小组和管理办公室，具体负责本院医务人员医院感染职业卫生防护的组织领导、日常管理和技术指导。

二、医务人员应严格遵守国家有关医务人员职业卫生防护的法律、法规；掌握职业卫生防护的基本知识、预防措施及职业暴露后的处理流程和报告程序。

三、医务人员要严格遵循标准预防的原则，认定患者的血液、体液、分泌物、排泄物均具有传染性，需进行隔离，不论是否有明显的血迹污染或是否接触非完整的皮肤与黏膜，接触上述物质者，必须采取防护措施。

四、各类医务人员均应严格执行医院感染管理制度，做好个人防护和公共环境的保护，完成操作或离开工作区域时应及时摘手套并洗手，严禁工作人员穿工作服进入食堂、宿舍和医院外环境。

五、医院及各临床科室要配备必需的防护设施和防护用品（口罩、手套、帽子、护目镜、防护面罩、隔离衣与防护服、防水围裙、鞋套、洗眼器等），以满足医务人员防护工作需要。

六、工作人员上岗要衣帽整洁，按要求着装（工作帽、工作服，必要时戴口罩、手套、隔离裤、隔离鞋、防护镜、防护面罩）。

七、在进行消毒工作时，工作人员应采取自我防护措施，防止因消毒操作不当可能造成的人身伤害。

八、医务人员严格执行“山东省立医院医务人员医院感染职业卫生防护实施意见”的相关规定，熟悉职业暴露的处理流程和报告程序。当出现职业暴露伤害时，应遵循暴露后的处理原则，按要求进行报告、登记、评估、预防性治疗。

九、医院感染实行分级防护的原则，确保医护人员的职业安全。

（一）基本防护：适用于在医院传染病区、发热门（急）诊以外的从事诊疗工作的医、护、技工作人员。

防护配备：白大衣、工作裤、内层圆领工作服、工作鞋、戴工作帽和医用口罩。防护要求：按照标准预防的原则。

（二）加强防护：使用于进行接触血液、体液、排泄物、分泌物等可视污染物的操作时的医、护、技工作人员；进入传染病区的医护技工作人员；传染病流行期间的发热门诊。着装要求：在基本防护的基础上根据诊疗危险程度，使用以下防护用品。隔离衣（进入传染病区时）、防护镜（进入传染病区时，进行可能被体液喷溅操作时）、外科口罩（进入传染病区时）、手套（医技人员皮肤破损或接触体液、血液可能污染时）、面罩（有可能被体液、血液分泌物喷溅时、鞋套（进入传染病房或病区）。

（三）严密防护：使用于进行有创操作如给呼吸道传染病患者进行气管插管、切开吸痰时。防护要求：在加强防护的基础上，可使用面罩。

## YG—005血液、体液职业暴露预防及报告登记制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、医务人员应接受职业安全防护知识培训，增强职业安全意识，尽量减少造成医务人员伤害的不必要操作，有效保障医务人员职业安全。

二、配备合格的防护用品：手套，隔离衣，面罩，眼罩、防护服等；提供可靠暴露后预防免疫等。

三、遵守标准预防原则：认定患者的血液、体液、分泌物均具有传染性，须进行隔离，不论是否有明显的血迹污染或是否接触非完整的皮肤与黏膜，接触上述物质者，必须采取防护措施。

四、进行有可能接触患者血液、体液、分泌物、排泄物等操作时，必须戴手套，操作完毕脱去手套后立即洗手，进行手消毒。

五、有可能发生血液、体液、分泌物等喷溅时，应戴手套、戴有防渗透性能的口罩和防护眼镜或者面罩。

六、有可能发生血液、体液、分泌物等物质喷溅到医务人员的身体时，应穿具有防渗透性能的隔离衣或围裙。

七、医务人员手部皮肤发生破损，必须处理时应戴双层手套。

八、医务人员工作中应当按照要求穿戴必要的防护用品，遵守安全操作规程。

（一）在进行侵袭性诊疗、护理操作过程中，要保证充足的光线，防止被针头、缝合针、刀片等锐器刺伤或者划伤。

（二）使用后的锐器应当直接放入耐刺、防渗漏的锐器盒，或者使用针头处理设备进行安全处置，也可以使用具有安全性能的注射器、输液器等医用锐器，以防刺伤。

（三）禁止将使用后的一次性针头重新套上针头套。

（四）禁止用手直接接触使用后的针头、刀片等锐器。

九、医务人员发生锐器伤时，应严格按照职业暴露防护及处置规程进行处理并做好登记报告工作。

（一）职业暴露发生后，暴露者（医务人员）应尽快报告科室负责人（科主任或护士长），科室应进行登记备案。

（二）暴露者（医务人员）持科室负责人（科主任或护士长）签名的“医务人员医院感染职业暴露登记表”和暴露源（患者）阳性指标检验单，到医院感染管理办公室报告。

（三）锐器伤职业暴露时，应调查暴露源是否感染乙肝病毒（HBV）、丙肝病毒（HCV）、艾滋病病毒（HIV）等，并立即对暴露者进行血清学关联检测，检验单由医院感染管理办公室提供，本院检验科检测。若需作HIV确认试验，由医疗预防科与疾病预防控制中心联系检测。

（四）暴露源若为HIV感染，由医疗预防科按规定要求向所在地疾病控制机构报告，并及时组织HIV职业暴露处理专家组对暴露情况进行评估。

## 附：                医护人员血液、体液职业暴露防护流程

医务人员进行医疗、护理操作时，有可能接触患者的血液、体液

必须采取防护措施

脱去手套后，立即洗手，必要时手消毒

戴护目镜或防护面罩和帽子

戴护目镜、口罩和手套，穿隔离衣或围裙

小心锐器刺伤

锐器放入锐盒，垃圾放入黄色垃圾袋

手 接 触

戴手套

可能飞溅面部

可能污染身体

侵袭性操作

## YG—006医院感染病例监测报告与反馈制度

制定日期：2008年5月      修订日期：2012年9月

一、医院应按照《医院感染监测规范》有计划地开展全院综合性监测和目标性监测。

二、临床医师应学习掌握《医院感染诊断标准》，及时诊断医院感染病例，必要时进行病原微生物检测以明确诊断。

三、医院感染病例确诊后，医师应于24小时内通过医师工作站“医院感染报告系统”报告医院感染管理办公室，特殊感染病例应立即上报。确诊为传染病的医院感染病例，应同时报告医疗预防科，并按照《中华人民共和国传染病防治法》和《国家突发公共卫生事件应急预案》的规定进行处理。

四、医师不能确诊是否医院感染病例时应报告科室负责人，提交该科医院感染监控小组讨论并做好记录。如仍不能确诊，应提交医院感染管理办公室，与院感办共同研究分析，最后确诊或排除。

五、开展目标性监测的科室应严格执行各项医院感染防控标准操作规程，按照监测方案按时填报各种报表。

六、临床科室发生临床症候群相似或相同病原体的医院感染病例时应及时报告科室负责人和医院感染管理办公室，在积极治疗病人的同时认真查找原因并及时整改，避免发生医院感染暴发或流行。

七、微生物室在细菌培养结果确定后应立即报告临床科室，检出多重耐药菌应同时报告医院感染管理办公室。

八、医院感染管理办公室应定期总结、分析监测数据，将监测结果通过医院办公平台和《医院感染管理通讯》向临床科室反馈，同时向分管院长和医院感染管理委员会书面汇报，并对监测效果进行评价，提出改进措施。

九、科室医院感染监控小组应每月对本科室的医院感染及其危险因素和医院感染管理办公室的反馈信息进行讨论分析并有记录，针对存在的问题，制定出适合本科室的改进措施。

十、医院感染管理办公室每月对各临床科室的医院感染率及报告情况进行统计和公示，对医院感染病例漏报、迟报、瞒报及整改不到位的科室将与科室综合目标管理挂钩。

## 附：医务   消       毒效医院感染监测流程

根据症状、体征及病原学、影像学检查等，按照《医院感染诊断标准》确诊医院感染病例

加强对住院患者的监测，发现疑似感染患者

确诊24h内报告医院感染管理办公室，发生医院感染暴发或疑似暴发应立即报告

《医院感染管理持续质量改进手册》登记

分析感染原因，查找感染隐患，提出整改措施，并做好记录

对科室报告的医院感染病例进行确认

在使用抗菌药物前，及时采集标本进行病原学和影像学检查等

确诊为传染病的医院感染病例同时报告传染病管理办公室

医院感染管理办公室

汇总监测资料，分析感染危险因素，制定、指导并落实感染控制措施，定期进行反馈

发生医院感染暴发，按照《医院感染流行或暴发应急处理流程》进行处理

## YG—007医院感染暴发报告与处置制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、按国家卫生部《医院感染管理办法》的要求，对3例同种同源或3例以上临床症候群相似或怀疑有相同感染源感染的各临床医院感染管理小组必须立即报告医院感染管理办公室、医务部、护理部等职能部门。

二、临床医师、护士及其他工作人员在日常诊疗和护理工作中发现医院感染流行或暴发趋势时，须尽快报告本科室医院感染管理责任人（科主任），确认后尽快报告医院感染管理办公室，并同时组织有关人员查找感染原因，采取有效控制措施。

三、医院感染管理办公室接到报告后应立即组织相关专业人员进行调查核实，12小时内报告分管院长、通报相关部门，并按规定向所在地卫生行政部门、疾病预防控制机构报告。分管院长接到医院感染流行或暴发趋势报告后，应及时组织相关部门开展流行病学调查与控制工作。

四、经调查证实医院感染暴发以下情况时，应当于12小时内报告省级卫生行政部门和疾病预防控制中心（CDC）。经省级人民政府和卫生行政部门审核、确认后，应当在24小时内上报至卫生部：5例以上医院感染暴发；由于医院感染暴发直接导致患者死亡；由于医院感染暴发导致3人以上人身损害后果。

五、发生以下情形时，应当按照《国家突发公共卫生事件相关信息报告管理工作规范（试行）》的要求进行报告：10例以上的医院感染暴发事件；发生特殊病原体或者新发病原体的医院感染；可能造成重大公共影响或者严重后果医院感染。

六、确诊为传染病的病例，按《传染病防治法》有关规定进行管理和报告。

七、对已经出现的医院感染流行、暴发事件，医院感染管理办公室应及时进行流行病学调查，根据调查感染的原因及实验室检查结果，写出调查报告，总结经验，制定防范措施。临床科室必须积极配合医院感染管理办公室开展医院感染病例的监测、调查与控制工作。

八、调查报告及时报分管院长，以便进一步采取措施，降低医院感染造成的危害。

九、其他医院发生医院感染流行或暴发时，应对本院同类潜在危险因素进行调查并采取相应措施。

十、医院感染暴发报告不及时和处置不到位的科室将与科室综合目标管理挂钩。

## 附：医务   消    毒效医院感染突发事件监测流程

医院感染管理专职人员

日常监测工作

临床医院感染管理人员日常巡查

高度怀疑或确诊为医院感染重大暴发流行事件或医院感染相关性突发性事件

上报分管院长

决定是否采取隔离措施，加强医务人员防护，停止接受新患者或进行强制防护

开展流行病学调查，病原学检测，消毒工作等

启动应急预案

追踪事态发展，采取有效应对措施

疫情有扩大流行趋势，向上级卫生行政部门报告，请求技术支援，控制事态发展

措施有效，控制得力，进行追踪、整改、评估、总结和持续改进

完善相关资料

改进医院感染管理工作

## YG—008医院消毒灭菌管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、进入人体无菌组织、器官、腔隙，或接触人体破损皮肤、破损黏膜、组织的诊疗器械、器具和物品应进行灭菌。

二、接触完整皮肤、完整粘膜的诊疗器械、器具和物品应进行消毒。

根据物品的性质选择消毒、灭菌方法。

（一）耐热、耐湿的诊疗器械、器具和物品，应首选压力蒸汽灭菌；耐热的油剂类和干粉类等应采用干热灭菌。

（二）不耐热、不耐湿的物品，宜采用低温灭菌方法如环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌或低温甲醛蒸汽灭菌等。

（三）物体表面消毒，应考虑表面性质，光滑表面宜选择合适的消毒剂擦拭或紫外线消毒器近距离照射；多孔材料表面宜采用浸泡或喷雾消毒法。

三、医院使用的消毒产品应符合国家有关规定，并应对消毒产品的相关证明进行审核，存档备案。

四、医院应保持诊疗环境表面的清洁与干燥，遇污染应及时进行有效的消毒；对感染高风险的部门（如手术室、ICU等）应根据重点科室医院感染控制制度定期进行消毒。

五、各科室根据消毒灭菌工作实际，为从事诊疗器械、器具和物品清洗、消毒与灭菌的工作人员提供相应的防护用品，保障医务人员的职业安全。

六、医院定期对消毒工作进行检查与监测，及时总结分析与反馈，如发现问题应及时纠正。

七、医务人员应掌握消毒与灭菌的基本知识和职业防护技能。

八、从事清洁、消毒、灭菌效果监测的人员应经过专业培训，掌握相关消毒灭菌知识，熟悉消毒产品性能，具备熟练的检验技能；按标准和规范规定的方法进行采样、检测和评价。

九、根据物品污染后导致感染的风险高低选择相应的消毒或灭菌方法。

（一）高度危险性物品，必须选用灭菌方法处理。

（二）中度危险物性品，应采用中水平消毒以上效果的消毒方法。

（三）低度危险性物品，宜采用低水平消毒方法。或做清洁处理；遇有病原微生物污染时，针对所污染病原微生物的种类选用有效的消毒方法。

十、根据物品上污染微生物的种类、数量选择消毒或灭菌的方法。

（一）对受到致病菌芽孢、真菌孢子、分枝杆菌和经血传播病原体（乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、艾滋病病毒等）污染的物品，应采用高水平消毒或灭菌。

（二）对受到真菌、亲水病毒、螺旋体、支原体、衣原体等病原微生物污染的物品，应采用中水平以上的消毒方法。

（三）对受到一般细菌和亲脂病毒等污染的物品，应采用达到中水平或低水平的消毒方法。

（四）杀灭被有机物保护的微生物时，应加大消毒剂的使用剂量和/或延长消毒时间。

（五）消毒物品上微生物污染特别严重时，应加大消毒剂的使用剂量和/或延长消毒时间。

十一、职业防护

（一）应根据不同的消毒与灭菌方法，采取适宜的职业防护措施。

（二）在污染诊疗器械、器具和物品的回收、清洗等过程中应预防发生医务人员职业暴露。

（三）处理锐利器械和用具，应采取有效防护措施，避免或减少利器伤的发生。

（四）不同消毒、灭菌方法的防护如下：

1．热力消毒、灭菌:操作人员接触高温物品和设备时应使用防烫的棉手套、着长袖工装；排除压力蒸汽灭菌器蒸汽泄露故障时应进行防护，防止皮肤的灼伤。

2．紫外线消毒：应避免对人体的直接照射，必要时戴防护镜和穿防护服进行保护。

3．气体化学消毒、灭菌：应预防有毒有害消毒气体对人体的危害，使用环境应通风良好。对环氧乙烷灭菌应严防发生燃烧和爆炸。环氧乙烷、甲醛气体灭菌和臭氧消毒的工作场所，应定期检测空气中的浓度，并达到国家规定的要求。

4．液体化学消毒、灭菌：应防止过敏及对皮肤、黏膜的损伤。

## YG—009消毒灭菌效果及环境卫生学监测制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、临床科室对使用中的消毒、灭菌剂应进行生物和化学监测。生物监测：消毒剂每季度1次，使用中皮肤黏膜消毒剂染菌量≤10cfu/ml，其他使用中消毒剂染菌量≤100cfu/ml，不得检出致病性微生物；灭菌剂每月监测1次，不得检出任何微生物。化学监测：应根据消毒、灭菌剂的性能定期监测，如含氯消毒剂、过氧乙酸等应每日监测。

二、消毒供应室对消毒、灭菌效果定期进行监测并做好记录备查。灭菌合格率必须达到100%，不合格物品不得进入临床使用。

三、消毒供应室、手术室、口腔科必须对压力蒸汽灭菌器、环氧乙烷和过氧化氢等离子体灭菌器按要求进行工艺监测、化学监测和生物监测。监测结果存档保存。

四、紫外线消毒应进行日常照度监测。日常照度包括灯管应用时间、累积照射时间、使用人签名和新灯管照射强度监测。30W高强度紫外线新灯管的辐照强度≥180uW/cm2，使用中紫外线灯管的辐照强度≥70 uW/cm2。紫外线辐照强度每季度监测1次。

五、各种消毒后的内镜（胃镜、肠镜、喉镜等）及其他消毒物品应每季度进行监测，细菌总数＜20cfu/件，不得检出致病性微生物。

六、各种灭菌后内镜（腹腔镜、关节镜等）、活检钳和灭菌物品，必须每月进行监测，不得检出任何微生物。

七、血透室每月对血液净化系统入、出透析器的透析液进行监测。当疑有透析液污染或有严重感染病例时，应增加采样点、并及时进行监测。当监测结果超过规定标准时，必须再次复查。

八、手术室、重症医学科（ICU、CCU）、产房、新生儿病房、血液透析室、介入中心、供应室无菌存放间等重点部门应按要求进行环境卫生学（包括空气、物表和医务人员手）监测，有医院感染流行，怀疑与环境卫生学因素有关时，应及时进行监测。

## 附1：                      环境卫生学监测采样规程

一、医院消毒灭菌效果监测需遵循以下原则

（一）监测人员须经过专业培训，掌握一定的消毒知识，熟悉消毒设备和药剂性能，具备熟练的检验技能；选择合理的采样时间（消毒处理后或与医院感染爆发有关时进行采样）遵循严格的无菌操作。

（二）普通科室不再进行常规环境卫生学监测，重点部门物体表面和手卫生效果监测每月进行，空气监测每季进行，当怀疑医院感染流行暴发与环境卫生学有关时，应随时进行监测。

二、空气消毒效果监测

采样时间：采用洁净技术净化空气的房间在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样；未采用洁净技术净化空气的房间在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样；或怀疑与医院感染暴发有关时采样。

监测方法：平板暴露法。

监测频次：每季度一次。

（一）洁净手术室和洁净辅助用房空气消毒效果监测

1．采样方法：当送风口集中布置时，应对手术区和周边区分别检测；当送风口分散布置时，按全室统一布点检测。测点可均匀布置，但应避开送风口下方，测点布置在距地面0.8M高的平面上。用直径9cm的培养皿，在空气中暴露30min。同时设培养基对照和操作过程对照。整个操作应符合无菌操作的要求。

2．结果判定：洁净手术部（室）和其他洁净场所，空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB50333。

（二）未采用洁净技术净化空气的房间空气消毒效果监测

1．采样方法：采用沉降法：室内面积≤30m2，设内、中、外对角线三点，内、外点应距墙壁1m处；室内面积＞30m2，设四角及中央五点，四角的布点位置应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿（Φ90mm）放置各采样点，采样高度为距地面0.8m—1.5m；采样时将平皿盖打开，扣放于平皿旁，暴露规定时间后盖上平皿盖及时送检。

2．结果计算：沉降法按平均每皿的菌落数报告：cfu/（皿．暴露时间）。

3．结果判定：

（1）骨髓移植病房、产房、介入诊疗科、新生儿病房、器官移植病房、烧伤病房、重症医学科、血液病房病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/（15min·直径9cm平皿）。

（2）儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心（室）、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4cfu/（5min·直径9cm平皿）。

4．注意事项：采样前，关闭门、窗，在无人走动的情况下，静止10min后采样。

三、物体表面的消毒效果监测

（一）采样时间：在消毒处理后或怀疑与医院感染暴发有关时进行采样。

（二）采样方法：用5cmx5cm灭菌规格板放在被检物体表面，用浸有无菌0.03mol/L磷酸盐缓冲液（PBS）或生理盐水采样液的棉拭子1支，在规格板内横竖往返各涂抹5次，并随之转动棉拭子，连续采样4个规格板面积，被采表面＜100cm2，取全部表面；被采表面≥100cm2取100cm2。剪去手接触部分，将棉拭子放入装有10ml无菌检验用洗脱液的试管中送检。门把手等小型物体则采用，棉拭子直接涂抹物体表面采样。采样物体表面有消毒剂残留时，采样液应含相应中和剂。

（三）监测频次：每季一次。

（四）结果判定：

1．洁净手术部、其他洁净场所，非洁净手术部（室）、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿病房、器官移植病房、烧伤病房、重症医学科、血液病病房等；物体表面细菌菌落总数≤5cfu/cm2。

2．儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应室、血液透析中心（室）、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等，物体表面细菌菌落总数≤10cfu/cm2。

四、清洁用品的消毒效果监测

（一）采样时间：消毒后、使用前进行采样。

（二）采样方法：布巾、地巾等物品可用无菌的方法剪取1cm×3cm，直接投入5ml含相应中和剂的无菌生理盐水中，及时送检。

（三）检测方法：将采样管在混匀器上振荡20s或用力振打80次，取采样液检测致病菌。

（四）结果判定：未检出致病菌为消毒合格。

## 附2            山东省立医院重点科室环境卫生学监测项目和检测频次表

| 科 室 | 监测项目或物品 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 重症医学科 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |
| 器官移植病房 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |
| 血液病房 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |
| 新生儿病房 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |
| 血液透析室 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 透析用水、出口液、入口液、使用中的灭菌剂 | 每季一次 每月一次 |
| 感染性疾病科 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |
| 手术室 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 压力蒸汽、环氧乙烷、过氧化氢等离子体灭菌器的生物监测、灭菌后内镜（腹腔镜、胸腔镜、关节镜、脑室镜等）监测等 | 每季一次 每月一次 |
| 中心供应室 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 压力蒸汽、环氧乙烷灭菌器的生物监测 | 每季一次 每月一次 |
| 产 房 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |
| 介入诊疗科 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |
| 急救中心 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |
| 口腔科门诊 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 快速压力蒸汽灭菌进行生物监测、使用中灭菌剂监测 | 每季一次 每月一次 |
| 烧伤病房 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |
| 内窥镜 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 使用中的灭菌剂的生物监测、灭菌后内镜的生物监测（膀胱镜、胸腔镜、宫腔镜等）、消毒后内镜的生物监测（胃镜、肠镜、支气管镜、喉镜等和使用中的消毒剂的生物监测 | 每季一次 每月一次 |
| 检验科 | 空气、物体表面、医务人员手消毒效果监测 | 每季一次 |

注：1.遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测，并进行相应致病微生物的检测。

2.当怀疑医院感染流行暴发与环境卫生学有关时，应随时进行监测。

## 附3                         物体表面效果监测流程

采样时间：消毒处理后或怀疑与医院感染暴发有关时进行采样

采样方法

将灭菌规格板放在被检物体表面

涂抹采样

用棉拭子在规格板内横竖往返各涂抹5次，将拭子放入装有10ml无菌检验用洗脱液的试管中送检

检测方法

充分震荡采样管后，取不同稀释倍数的洗脱液1.0 ml接种平皿，将冷至40℃～45℃的熔化营养琼脂培养基每皿倾注15mL～20mL,36℃±1℃恒温箱培养48h,计数菌落数；怀疑与医院感染爆发有关时，进行目标微生物的检测

结果计算：物体表面菌落总数（cfu/cm2）=平均每皿菌落数×洗脱液稀释倍数/采样面积（cm2）

采样面积：≥100c㎡,取100c㎡；﹤100c㎡，取全部表面

结果判定：

1.洁净手术部、其他洁净场所，非洁净手术部（室）、非洁净骨髓移植病房、产房、介入诊疗科、新生儿病房、器官移植病房、烧伤病房、重症医学科、血液病房病区等；物体表面细菌菌落总数≤5cfu/cm2。

2.儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应室、血液透析中心（室）、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等，物体表面细菌菌落总数≤10cfu/cm2

## YG—010多重耐药菌感染管理制度

制定日期：2008年9月    修订日期：2012年9月

一、纳入医院感染管理的多重耐药菌（MDRO）

（一）耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）。

（二）耐万古霉素肠球菌（VRE）。

（三）耐碳青霉烯类抗菌药物鲍曼不动杆菌（CR-AB）。

（四）多重/泛耐药铜绿假单胞菌（MDR/PDR-PA）。

（五）耐碳青霉烯类抗菌药物肠杆菌科细菌（CRE）。

二、多重耐药菌的诊断报告

（一）临床科室接诊可疑或明确有感染者，以及免疫力低下或危重患者、入住重症监护室、长期使用抗菌药物、插管、机械通气等患者应及时采集临床标本进行病原学检测，及时发现多重耐药菌感染/定植患者。

（二）微生物室及临床科室为MDRO诊断报告的责任科室，微生物室值班者及临床科室管床医师或科主任为报告责任人。当发现多重耐药菌感染/定植患者或疑似多重耐药菌医院感染暴发时及时报告医院感染管理办公室。

（三）耐药菌监测系统对多重耐药菌检出情况进行实时监控，医院感染管理专职人员定期查询。

（四）科室确诊MDRO感染/定植病例后，管床医师或护士应立即向科主任及护士长报告，同时报告医院感染管理办公室。

（五）管床医师或护士及时填写《山东省立医院多重/泛耐药菌感染报告督查反馈表》，发送至医院感染管理专职人员邮箱，并做好登记。

三、多重耐药菌预防和控制措施

（一）医务人员对患者实施诊疗护理活动过程中，应当严格遵循手卫生规范。

（二）严格实施隔离措施：

1．临床科室应当对多重耐药菌感染/定植患者实施隔离措施，首选单间隔离，也可以将同类多重耐药菌感染/定植患者安置在同一病室。不能将多重耐药菌感染/定植患者与气管插管、深静脉留置导管、有开放伤口以及免疫功能低下感染患者安置在同一房间。

2．医务人员在实施有可能接触多重耐药菌感染/定植患者的血液、体液的诊疗护理操作时，应当做好手卫生和职业卫生防护。

3．医务人员在实施中心静脉置管、气管切开、留置尿管、放置引流管等操作时，应切实遵守无菌技术操作规程。

（三）对收治多重耐药菌感染/定植患者的病室，应当使用专用的物品进行清洁和消毒；对患者经常接触的物体、设备设施表面，应当每天进行清洁和擦拭消毒。发生或者疑似有多重耐药菌感染暴发时，应当增加清洁和消毒频次。

（四）临床科室应加强抗菌药物临床合理应用的管理，减少或者延缓多重耐药菌的产生。

（五）医院感染管理办公室和临床科室应加强对工作人员的有关多重耐药菌感染及预防、控制措施等方面知识的教育和培训，强化工作人员对多重耐药菌医院感染控制工作重要性的认识，掌握并实施预防和控制多重耐药菌传播的策略和措施。

四、多重耐药菌多部门协作管理

（一）微生物室发现多重耐药菌检出率聚集性增高时，应及时报告医院感染管理办公室和相应临床科室。

（二）临床科室在诊断多重耐药菌感染/定植患者后，应严格执行多重耐药菌预防和控制措施，防止多重耐药菌院内传播，同时按规定报告医院感染管理办公室。

（三）医院感染管理办公室根据临床科室和微生物室的报告，及时到相应科室进行多重耐药菌医院感染防控措施的督导，必要时召开多部门联席会议，共同商定有效防控措施，明确部门职责，并定期追踪督查，确保防控措施的落实。

（四）微生物室每季度对全院细菌耐药情况进行监测、分析，报告医院感染管理办公室，由医院感染管理办公室向全院发布监测信息。

（五）药剂科应根据细菌耐药动态监测结果，指导临床医师合理使用抗菌药物。

（六）加强各部门之间的沟通和协调，保持信息通报渠道畅通，定期通报多重耐药菌形势和防控工作状况。

五、多重耐药菌管理联席会议

（一）多重耐药菌管理联席会议由医院感染管理办公室牵头组织，微生物室、药剂科、相关部门和科室共同商定会议议题，确定会议议程。

（二）多重耐药菌管理联席会议原则上每半年召开一次，必要时随时召开。

（三）多重耐药菌管理联席会议由分管副院长任总召集人。参会人员主要包括：医务部、院感办、护理部、微生物室、药剂科、后勤服务中心（保洁管理）、多重耐药菌感染防控重点科室（重症监护病房、新生儿病房、血液科病房、呼吸科病房、烧伤科等）和其它相关科室负责人。

（四）多重耐药菌管理联席会议的议题主要包括下列内容

1．根据多重耐药菌管理有关法律、法规、规章，讨论制定全院的多重耐药菌防控制度。

2．针对多重耐药菌医院感染的诊断、监测、预防和控制等各个环节，结合实际工作，制定多重耐药菌防控多部门联合干预措施。

3．研究、协调解决全院多重耐药菌防控工作中存在的相关问题。

4．分析、反馈，研究讨论持续改进措施。

（五）联席会议形成的决议由医院感染管理办公室提交医院感染管理委员会审议，并督导落实。

（六）各部门分工：

1．微生物室负责监测发现多重耐药菌,并及时通知临床科室和医院感染管理办公室。每季度将耐药情况汇总公布，并将相关耐药情况报药剂科。

2．医院感染管理办公室牵头召开多重耐药菌管理联席会议，各部门通报相关信息，对存在问题分析、反馈，提出改进意见，做到持续改进。并负责对临床科室多重耐药菌病人消毒隔离措施督查。

3．护理部负责调配护理人员并督导消毒隔离措施的落实。

4．医务部负责督导临床医师多重耐药菌防控措施的落实，参与多重耐药菌暴发事件的处理。

5．医院感染管理办公室根据细菌耐药情况，召开相关专家会议讨论暂停使用的抗菌药物，提交药事管理委员会通过。

6．临床科室发现多重耐药菌感染/定植患者及时报告医院感染管理办公室，并落实相应的防控措施。

7．药剂科应根据细菌耐药动态监测结果，指导临床医师合理使用抗菌药物。

8．物业监管办公室负责督查物业人员多重耐药菌防控措施的落实情况。

## 附1                                 多重耐药菌感染监控流程

疑似感染的患者应尽早送标本作细菌培养

早期发现多重耐药菌感染或定植者

1.耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（MRSA）

2.耐万古霉素肠球菌（VRE）

3.耐碳青霉烯类抗菌药物的肠杆菌科细菌

4.耐碳青霉烯类抗菌药物的鲍曼不动杆菌

5.多重/泛耐药铜绿假单胞菌等

严格实施隔离措施

1.首选单间隔离，或同类病原体同室隔离。

2.无条件单间隔离时应严格床旁隔离（不宜与留置各种管道、有开放伤口或免疫力低下的患者安置在同一病房。当感染者较多时，应保护性隔离未感染病例。）

3.贴接触隔离标识（隔离房间门口、床头或病历牌）

4.与患者直接接触的诊疗器械尽量专用并及时消毒（听诊器、体温表或血压计等）；不能专用的器械每次用后消毒。

5.限制人员出入，医护人员相对固定。

6.诊疗护理最后执行。

加强医务人员手卫生和职业卫生防护

1.手卫生：直接接触患者前后、进行无菌技术操作和侵入性操作前，接触患者使用过的物品或处理其分泌物、排泄物后，从患者的污染部位转到清洁部位实施操作时，必须洗手或使用速干手消毒剂进行手消毒。

2.戴手套：接触患者的血液、体液、分泌物、排泄物等时。手有伤口戴双层手套。

3.穿隔离衣：有可能污染工作服时。

4.戴护目镜、口罩或面罩：近距离操作（吸痰或插管等）有可能产生飞溅物时。

加强清洁和消毒工作

使用专用物品、采用适宜消毒剂,出现暴发或疑似暴发时应增加频次。

遵守无菌技术操作规程

分管医师及时通知全科医务人员

科室及时采取防控措施

填报《多重/泛耐药菌感染报告督查反馈表》

根据药敏结果和临床疗效选用有效抗菌药物

医疗废物双层袋包装，标签注明

转科或外出检查时做好交接

临床症状好转或治愈或连续两次培养阴性（间隔＞24h）解除隔离

严 格

终末消毒

筛查与报告

感 控 措 施

交接与转归

## 附2                   多重耐药菌感染/定植患者报告流程

临床医护人员

医院办公平台

医院感染管理办公室相应联系人

公共资料栏

电子邮件（医院办公平台）

山东省立医院多重/泛耐药菌感染报告督查反馈表（填写）

医院感染管理办公室

## YG—011医院消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、医护人员应严格执行无菌技术操作规程和消毒灭菌原则。按照卫生部《医务人员手卫生规范》和《医院隔离技术规范》做好手卫生和职业防护。

二、进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须达到灭菌要求。各种注射、穿刺、采血器具应当一人一用一灭菌。凡接触皮肤、粘膜的器械和用品必须达到消毒要求。

三、重复使用的诊疗器械、器具和物品根据污染后导致感染的风险高低分别选择灭菌、高水平、中水平或低水平消毒。耐热、耐湿的手术器械首选压力蒸气灭菌；油、粉、膏等首选干热灭菌；不耐热的物品如各种导管、精密仪器、人工移植物等可选用环氧乙烷或过氧化氢等离子灭菌；内镜可选用环氧乙烷灭菌、2％戊二醛浸泡灭菌或高水平消毒。消毒首选物理方法，不能用物理方法消毒的方可选化学方法。

四、使用化学消毒剂必须了解其性能、作用、使用方法、影响灭菌或消毒效果的因素等，配制时注意有效浓度，并按要求进行监测。碘酒、酒精应密闭保存，每周更换2次，容器每周灭菌2次。

五、患者使用的吸氧装置、雾化吸入器、氧气湿化瓶、呼吸机面罩、管路和暖箱等应一人一用一消毒，用毕终末消毒并干燥存放。湿化液应为灭菌水，湿化瓶每日更换并消毒。监护仪器设备、呼吸机螺纹管、湿化器、接头、活瓣通气阀等可拆卸部分应定期消毒或更换。

六、无菌物品按灭菌日期依次放入专柜，过期重新灭菌。无菌敷料罐应每天更换并灭菌。灭菌物品（棉球、纱布等）一经打开，使用时间不得超过24小时。

七、抽出的药液、加药后的静脉液体应注明时间，超过2小时后不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用。

八、根据疾病的主要传播途径，对感染患者采取相应隔离措施。患者的安置原则为：感染患者与非感染患者分开，首选单间隔离，也可同类感染患者同室安置。诊疗、护理操作应先非感染患者，后感染患者，同一患者的诊疗、护理操作应按从患者清洁到污染部位的顺序进行。

九、对传染病患者及其用物按传染病管理的有关规定采取相应的消毒隔离和处理措施。传染性引流液、体液等标本从厕所或专用水池排入下水道。

十、感染性疾病科（肝炎、肠道门诊等）应做到诊室、人员、时间、器械固定；挂号、候诊、取药、病历、采血及化验、注射等与普通门诊分开。肠道门诊必须设立专用厕所。

十一、病室内应保持空气新鲜，定时通风换气，必要时进行空气消毒。物体表面采取湿式清洁，当有血迹、体液、分泌物和排泄物等污染时，应及时用含氯消毒剂擦拭消毒。患者出院、转科或死亡后应进行终末消毒。清洁用具按区域标识，使用后及时清洗、消毒，晾干备用。

## YG—012无菌操作制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、各类物品必须按无菌、清洁、污染定点放置。

二、无菌物品应包装完好、有明显标记及灭菌日期，禁止使用破损、潮湿、无标记、超出有效日期、生物指示卡未显示有效灭菌的物品进行无菌操作。

三、凡进行损伤病人皮肤粘膜的所有诊治操作时，应尽量减少人员流动。手术间应按规定严格控制不直接参与手术的人员数量。

四、无菌操作前，应洗手、穿戴好衣帽、口罩，戴无菌手套。操作时，手臂及未经消毒的物品不可跨越无菌区，手臂必须保持在自己腰部（或桌面）以上，不可面对无菌区讲话、咳嗽、打喷嚏等。

五、持无菌容器时，应手托其底部，不触及容器口、边缘及内面；取无菌物品用无菌持物钳，无菌物品一经取出，即使未用，也不可放回无菌容器内。

六、进行无菌操作时如器械、用物已被污染或疑有污染，即不可使用，应更换或重新灭菌。

七、一套无菌物品，只能供一个病员使用，以免发生交叉感染。

## YG—013消毒（剂）药械使用管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、医院感染管理委员会负责对全院使用的消毒灭菌药械进行监督管理。

二、医院感染管理办公室按照国家有关规定，对全院拟购入消毒、灭菌药械的资质进行审核，并具体负责对医院消毒、灭菌药械购入、存储和使用进行监督、检查和指导。

三、医院感染管理科负责对消毒、灭菌药械使用效果进行抽查，对存在的问题及时汇报医院感染管理委员会并提出改进措施。制剂未

四、采购部门应根据临床需要和医院感染管理委员会的审核意见进行采购，按国家规定查验所需证件，监督进货质量。

五、建立消毒、灭菌药械的采购和出入库登记制度，由专人负责。

六、医院自配消毒剂时，应建立消毒剂使用登记册，登记配制浓度、配制日期、有效日期、操作人姓名等内容，并严格按照操作程序和所需浓度配制。

七、消毒器械的使用要建立使用登记册，登记消毒对象、消毒时间、操作者和定期消毒效果的监测结果，以备查验。

八、使用部门应严格按照消毒、灭菌药械的使用范围、方法、注意事项使用；掌握消毒、灭菌药械的使用浓度、配制方法、消毒对象、更换时间、影响因素等，发现问题及时报告医院感染管理办公室。

九、各临床科室禁止使用过期、淘汰、无合格证明的消毒、灭菌药械。

十、一次性使用的医疗器械或用品，严禁重复使用。

十一、对违反本规定的科室与科室综合目标管理挂钩。

## YG—014一次性无菌医疗用品使用管理制度

制定日期：2008年5月      修订日期：2012年9月

一、医院所用一次性使用无菌医疗用品必须统一采购，临床科室不得自行购入和试用。

二、医院感染管理办公室应履行对一次性无菌医疗用品的采购和使用监管职责。

三、采购部门应建立一次性无菌医疗用品采购、验收制度，严格执行并做好记录。采购验收记录至少应包括：提供产品的企业名称、产品名称、型号规格、产品数量、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。按照记录应能追查到每批一次性无菌医疗用品的进货来源及领用部门。

四、采购部门应查验生产或经营企业的的必要证件（生产许可证、产品注册证、经营许可证）、生产商(直接或间接)合法销售授权书、企业法人给具体业务人员的授权书。

五、一次性无菌医疗用品只能一次性使用。外包装打开后即使未使用也视为污染，不得使用。

六、应设置一次性使用医疗用品库房应注意有效期管理：根据日常用量计算合理库存、发放时遵循先进先出的原则。对超过有效期的产品必须进行换货或报废，不得进入临床使用环节。

七、采购部门或临床科室若发现不合格和质量可疑产品或小包装已破损、标识不清的无菌器械，应立即停止使用、封存，并及时与生产厂家联系，予以更换。

八、医工部或临床科室若发现不合格无菌器械，应立即停止使用、封存，并及时报告所在地药品监督管理部门，不得擅自处理。经验证为不合格的无菌器械，在所在地药品监督管理部门的监督下予以处理。

九、使用中如发现热原反应、感染或其它异常情况，应立即停止使用，并按规定详细记录现场情况，同时报告医院感染管理办公室、药剂科和采购部门。

十、对骨科内固定器材、心脏起搏器、血管内导管、支架等植入性或介入性的医疗器械等应，必须建立详细的使用记录。记录必要的产品跟踪信息，使产品具有可追溯性。器材条形码应贴在病历上。

十一、使用后一次性医疗用品须的管理应遵循我院《医疗废物管理制度》，禁止与生活垃圾混放，避免回流市场。

## YG—015治疗室、换药室、检查室医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、布局合理，清洁区、污染区分区明确，标识清楚。

二、设置流动水洗手设备或速干手消毒剂，每次注射前后应洗手或消毒手。

三、在各室进行治疗操作的医务人员必须严格执行无菌操作规程，戴口罩，衣帽整齐，进行无菌操作前先必须洗手。

四、无菌柜应每日进行清洁，无菌物品按日期依次放入柜内，有效期内使用，过期物品应重新灭菌；一次性无菌用品应除去外包装，分类摆放在防尘良好的无菌柜内。

五、注射时必须一人一针一管一用（包括皮试），用后必须按相关规定将注射针头放入锐器盒内，同时注意做好个人职业防护，防止被针头刺伤。

六、室内每日用消毒液擦拭操作台面，地面湿式清扫，保持清洁；用循环风紫外线空气消毒机消毒室内空气，每次30分钟以上；定时开窗通风，保持室内空气新鲜、流通。

七、碘酒、酒精等消毒液应密闭存放，每周更换二次，容器每周灭菌二次。开启的无菌敷料罐等应每日更换并灭菌。

八、治疗室使用的持物钳、持物筒等干燥保存，每4小时更换，特殊感染患者应与一般患者分开注射，所用物品器械单独处理。

九、抽出的药液、启开的静脉输入液体必须注明启用时间，超过2小时不得使用；启封抽吸的各种溶媒超过24小时不得使用。

十、坚持每日清洁、消毒制度，地面湿拭清扫。

## YG—016医疗废物管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院医疗废物管理组织机构，成立医疗废物管理小组。院长担任组长并为第一责任人，分管副院长为副组长，成员由医院感染管理办公室、总务部、物业监督管理办公室、护理部、医务部、门诊部、科教部、保卫部、质控中心、药剂科、设备科等部门负责人组成。

二、医院医疗废物管理小组负责制定本院医疗废物管理的规章制度，医院感染管理办公室对医疗废物管理规章制度的落实情况进行监督指导。各分管部门应按照“山东省立医院医疗废物管理规定”的具体要求各负其责，责任到人，落实到位。

三、医疗废物按要求分类收集，生活垃圾与医疗废物严格分开，不得混装。严格按照不同的类别分置于相应的包装袋或容器内。生活垃圾放入黑色塑料袋，医疗废物放入有医疗废物警示标识的黄色医疗废物袋内，损伤性医疗废物放入专用利器盒内。

四、传染病患者（含疑似传染病患者）或特殊耐药菌感染患者产生的医疗废物应使用特殊标识，应双层包装密闭运送。

五、检验科用后含病原体的培养基、标本和菌种保存液等高危险废物，应当在产生场所进行压力蒸汽灭菌后按感染性废物收集处置。

六、废弃的麻醉、精神、放射性、化学试剂等药品及其相关的废物的依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

七、盛装的医疗废物达到包装物的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或容器的封口紧实、严密。

八、建立医疗废物交接制度，科室与收集运送人员进行医疗废物交接时，应在医疗废物交接登记本上登记并签名。交接资料保存至少3年。

九、运送人员应使用专用密封车每天按照规定时间到临床、医技等科室收集医疗废物，按规定路线运送至医疗废物暂存站。运送车辆应保持清洁，定期进行清洗和消毒。

十、运送人员在接收医疗废物时，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至医疗废物暂存站。

十一、医疗废物暂存站应设专人管理，有严密的封闭措施，严防医疗废品丢失；应有防鼠、防蝇、防蟑螂设施，确保安全。一旦发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故时，相关科室、部门应立即采取相关措施，并在24小时内报告医院感染管理办公室。

十二、暂存站建立严格的交接管理制度，管理人员应认真检查包装封口是否严密、标识是否完整，核对重量准确无误后，在交接登记上双方签字，记录一式两份。

十三、暂存站管理人员应依照危险废物转移联单制度填写并妥善保存转移联单，交接记录保存至少3年。

## 附                          医疗废物收集运送流程

科室按《医疗废物分类目录》分类

感染性废物

病理性废物

损伤性废物

药物性废物

化学性废物

针头、刀片、载玻片、玻璃安瓿等，装入利器盒

被患者体液污染的棉签、敷料、一次性手套、病理切片等，装入黄色医疗废物袋；废弃的实验室标本及菌种等须在实验室压力蒸汽灭菌后装袋

使用后的一次性输液/血器、注射器等（去掉针头），装入黄色医疗废物袋

1.大批量者，与药剂科联系，由专业部门回收处理；

2.少量可随感染性废物处理（标签上须注明）

运送人员收集，检查包装物或容器的标识、标签及封口是否符合要求，专车、定时、定线路运送

委托指定公司转运集中处置，交接资料保存3年

单独计数或称重、交接登记，护理人员和运送人员双签字，资料保存3年

3/4满，封口，标签贴封口处

交接登记，保洁员和运送人员双签字，资料保存3年

3/4满，封口，标签贴封口处

医院医疗废物暂存站管理人员检查包装封口、贴标签，检查合格后称重，运送人员与暂存站管理人员交接登记双签字，资料保存3年

运送人员收集，检查包装物的标识、标签及封口是否符合要求，专车、定时、定线路运送

转运车辆消毒和清洗

## YG—017普通病房医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全本科室医院感染管理规章制度，有健全的科室医院感染监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、各病区应根据需要设置足够的流动水洗手设施，水龙头开关为非手触式，洗手液、速干手消毒剂、干手纸巾等配置齐全。

四、各病室内门窗、桌、椅、床、柜等保持清洁、无尘，各种装备、仪器表面，应每日清洁或消毒，遇污染时随时消毒；病室定时开窗通风，保持环境整洁，空气清新。

五、患者安置原则：感染患者与非感染患者分开，同类感染患者相对集中，特殊感染患者单独安置并采取相应的隔离消毒措施。对已确诊的传染患者应立即转科或转院隔离治疗，在未转出之前，必须采取相应的隔离措施。

六、严格遵守消毒隔离、无菌技术操作规范。诊疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌；接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须一人一用一消毒；所有无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。

七、工作人员应重视职业卫生防护，诊疗、护理操作过程中按规定要求戴帽子、口罩、手套、穿隔离衣、防水围裙等；诊疗不同患者前后应洗手或手消毒，接触患者血液、体液等应戴手套，脱手套后应洗手。

八、严格按照我院《医院感染病例监测与报告制度》的要求报告医院感染病例，并及时采取相应的控制措施，避免发生医院感染流行或暴发。

九、加强使用中消毒剂、灭菌效果监测，重点科室根据相关规定进行环境卫生学监测。

十、严格按照卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》合理应用抗菌药物。

十一、严格按照我院《医疗废物管理规定》要求进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善、资料保存齐全。

十二、加强对陪护人员医院感染防控知识的卫生宣教。

## YG—018普通病房消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、室内布局合理，符合功能流程。感染与非感染患者分开安置，特殊感染患者尽量单间隔离。诊疗护理过程中，应采取相应的隔离措施，控制交叉感染。

二、病房内应定时通风换气，必要时进行空气消毒，地面应湿式清扫，遇污染时即刻消毒。

三、患者衣服、床单、被套、枕套每周更换1-2次，枕芯、棉褥、床垫定期消毒。被血液、体液污染时，及时更换；禁止在病房、走廊清点更换下来衣物。

四、病床应湿式清扫，一床一套（巾），床头柜应一桌一抹布，用后均需消毒。

五、餐具、便器应固定使用，保持清洁，定期消毒和终末消毒。

六、不同区域分别设置专用拖布，标记明确。如治疗室、配餐室、病室、厕所等应分开清洗，悬掛晾干，定期消毒。

七、多重耐药菌感染及特殊感染患者要住隔离房间，患者用过的一切物品、器械应严格消毒处理后再移出房间，产生的生活垃圾及医疗废物均装入黄色垃圾袋送指定地点集中处理。

八、出院、转院、转科或死亡等床单位要进行终未消毒，包括床、椅、桌、墙、床垫等均应消毒处理。

## YG—019重症医学科医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理各项规章制度，有健全的医院感染管理监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、监护室内布局合理，符合功能流程，治疗区、监护区、医护生活办公区、污物处理区划分明确；合理配备流动水洗手设备和手卫生用品（洗手液、速干手消毒液、干手纸巾）。

四、进入监护室的工作人员应按规定更换专用工作衣、鞋，外出时需更换外出衣和鞋。非工作人员未经允许不得入内。

五、感染患者与非感染患者应分开安置，特殊病原菌感染的患者（如MRSA、VRE等）单独安置。在保护患者隐私的情况下，设置明显标识，作好相应的消毒隔离工作。

六、净化监护室应严格执行相应操作规程，定期维护和监测，保持空气净化系统的正常运转，确保各项指标符合医院感染环境卫生学要求。

七、病室内的门窗、桌、椅、床、柜等保持清洁、无尘。各类监护仪器设备表面应每日清洁消毒，遇污染时随时消毒；每周进行一次室内环境的彻底清洁消毒。

八、严格遵守消毒隔离制度和无菌技术操作规范。诊疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌；接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须一人一用一消毒。所有无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。

九、工作人员工作时应采取标准预防措施。诊疗、护理等操作过程中按规定要求戴帽子、口罩、手套、穿隔离衣、防水围裙等；严格按照手卫生要求及时进行洗手或手消毒，必要时戴手套，脱手套后应洗手。

十、加强医院感染及相关危险因素的监测，及时诊断医院感染病例，并严格按照我院《医院感染病例监测报告及反馈制度》的要求报告，对监测发现的医院感染危险因素及时采取相应控制措施，避免发生医院感染流行或暴发。

十一、加强抗菌药临床应用管理，按照卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》合理应用抗菌药。

十二、循环风动态空气消毒机过滤网应定期清洗并记录。按要求每季度对室内空气、物体表面、工作人员的手和使用中消毒液进行生物学监测并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格。

十三、严格执行我院《医疗废物管理规定》，认真做好医疗废物的分类收集、登记转运等工作。交接登记内容完善、资料保存齐全。

## YG—020重症医学科消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、患者的安置应感染与非感染患者分开，特殊感染患者单独安置。诊疗护理过程中，应采取相应的隔离措施，控制交叉感染。

二、各种设备、仪器的表面，定时用清水擦拭，经常保持其清洁。

三、患者转出后，床单位的所在物品须更换和用消毒液擦拭，按病房消毒隔离制度执行。

四、严格执行无菌操作规程，认真洗手或消毒，必要时戴手套。

五、一次性呼吸机输入及输出管道、呼吸机湿化罐、雾化吸入器的喷雾面罩管道等每周更换1次，非一次性每周更换1次送供应室清洗消毒。

六、加强患者各种留置导管的护理与观察，对静脉导管和动脉导管置入的皮肤穿刺部位，应每天用碘酒、酒精消毒，防止感染。

七、加强医院感染监测，对住院较久患者，应定期进行尿、痰、伤口分泌物及粪的细菌培养，当有感染流行时，应对ICU患者、接触者和环境进行流行病学调查，以便及时控制感染。

八、加强抗感染药物应用的管理，正确选择抗菌药物，加强细菌耐药性监测；尽量防止患者发生菌群失调，有特殊流行病学意义的多重耐药菌株感染，要严格执行消毒隔离制度。

九、加强对各种侵入性诊疗器械设备污染现状及消毒效果的监测，包括对使用中消毒灭菌物品及敷料污染现状的监测与管理。

十、一次性医疗用品使用后，必须进行消毒毁形等无害化处理，由专人进行回收处置。

## 手术室医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理的各项规章制度，有健全的科室医院感染监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、手术室布局合理，分为限制区、半限制区和非限制区，各区域之间有实际屏障，标志明确；手术室设无菌手术间、普通手术间、隔离手术间；设流动水洗手设施，水龙头开关用非手触式。

四、洗手刷、擦手毛巾一人一用一灭菌；手消毒液开启时需注明时间，按规定更换。

五、不同区域及不同手术用房的清洁、消毒物品应当分开使用。

六、每日在手术开始前和手术结束后对手术室地面、各种设施、仪器设备的表面进行湿式擦拭，未经清洁、消毒的手术间不得连续使用。

七、净化手术间应严格执行相应操作规程，定期维护和监测，保持空气净化系统的正常运转；普通手术用房的动态空气消毒机过滤网应定期清洗，确保各项指标符合医院感染环境卫生学要求。

八、接送患者平车，定期消毒，保持车上物品清洁。接送隔离患者的平车应专车专用，用后严格消毒。

九、进入手术室限制区和半限制区域的物品、药品，应当拆除其外包装后进行存放，设施、设备应当进行表面的清洁处理。

十、获准进入手术室的新设备或者因手术需要外带的仪器、设备，要求提前一天送达手术室，使用前必须对其进行检查，应按手术器械的性能、用途做好清洗、消毒、灭菌工作后方可使用。

十一、重复使用的医疗器械应按规定进行清洗、保养，根据灭菌物品的性质选择灭菌方法。

十二、进入手术室的人员应当严格按照规定更换手术室专用的工作衣、鞋、帽、口罩，穿无菌手术衣的医务人员应限制在限制区域内活动。外出时需更换外出衣和鞋。

十三、严格限制手术间的参观人员数量，手术室的门在手术过程中应当关闭，尽量减少人员的出入。

十四、严格遵守消毒隔离制度和无菌操作技术规范。诊疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌；接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须一人一用一消毒；所有无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。

十五、严格按照无菌—清洁—污染的顺序分类安排手术，隔离患者手术通知单上应注明感染情况，严格隔离管理。

十六、使用后手术用器具及物品应先去除污染，彻底清洁干净，再消毒灭菌；感染患者用过的医疗器材和物品，应按相关规定进行处理；标本按隔离要求处理；手术结束后，应当对手术间环境及物品、仪器等进行终末消毒。

十七、严格按照标准预防原则，根据致病微生物的传播途径采取相应的隔离措施，加强医务人员的职业防护。

十八、按要求每季度对室内空气、物体表面、工作人员的手和使用中消毒液进行生物学监测并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

十九、严格按照我院《医疗废物管理规定》要求进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善、资料保存齐全。

## 手术室消毒隔离制度

制定日期：2008年11月    修订日期：2012年9月

一、成立消毒隔离质量监控小组，定期检查和制定有效预防感染的措施。

二、专人负责感染监控、评价、资料储存和信息上报工作。

三、专人负责无菌物品的包扎、消毒。做到包包监测，确保灭菌合格率100%。

四、严格执行《无菌技术操作原则》，防止切口感染和交叉感染的发生。

五、严格区分限制区、半限制区、非限制区。手术人员按要求着装。

六、严格限制进出手术室人员，认真落实参观制度。

七、按手术切口类别安排手术，同一手术间先进行清洁手术，再进行污染手术。

八、手术器具及物品一用一洗一灭菌，手术器械及敷料均采用高温高压蒸汽灭菌，不能高压蒸汽灭菌的物品可采用低温等离子、环氧乙烷灭菌。

九、无菌物品分类放置、标志明显，每天检查、定期消毒，无过期、发霉现象发生。

十、严格执行《山东省立医院医疗废物管理规定》，做好污物管理，落实环境保护措施。

十一、认真落实卫生清洁制度，保持手术室清洁、整齐、有序；清洁工具分区、分室使用，用后严格清洁、消毒、干燥处理。

十二、实施特殊感染手术时，严格按特殊感染手术后处理要求执行。

十三、每季度对手术室空气、工作人员的手、无菌物品和物体表面等进行微生物监测，有记录，发现问题小组成员研究讨论，分析问题，提出整改措施，并督促实施，定期做效果评价，有记录。

## 手术室医院感染知识培训制度

制定日期：2011年10月    修订日期：2012年9月

一、手术室成立医院感染管理小组，负责制订医院感染管理相关知识培训计划，并督促培训计划有效落实。

二、手术室每周四业务学习，其中一次为医院感染相关知识培训，要求全员参加。

三、护士长晨间提问时应涉及手术室医院感染相关知识，根据护理人员掌握程度安排培训进度，全面提高手术室护理人员对医院感染知识掌握的熟练程度。

四、将手术室医院感染相关知识定期考核，要求手术室护理人员全面掌握，对考试不合格人员应组织学习，参加补考。

五、手术室应针对新员工制订详细的培训计划，安排专人授课，保证授课质量，培训结束，组织新进人员进行理论考核，不合格人员应再次学习，参加补考。

六、手术室医院感染管理培训内容应根据国家、医院颁布的新政策，新法规不断更新，根据培训内容及时修订理论考试内容。

## 手术室无菌操作制度

制定日期：2011年10月    修订日期：2012年9月

一、进入手术室的工作人员要严格遵守无菌技术操作原则，如有违反无菌操作原则的行为应立即纠正。

二、无菌区台面应铺4—6层无菌单。敷料单采用较厚的斜纹布为宜，不易被水浸透。台面边缘下垂以上，无菌台平面以上为无菌区，平面以下无菌单区域为相对无菌区。在铺好的无菌台面上摆放的无菌物品，物品不得伸出无菌台边缘以外。

三、手术进行中，巡回护士要安排手术人员站于相对统一的高度，避免手术者之间身高相差太大，操作时手臂和肩部相互交叉污染。

四、无菌物品特别是长期植入人体的固定物、假体等物品未立即使用时，要用治疗巾包裹。手术者接触植入物、进行植入操作时要更换手套，安放过程中防止植入物与手术区的皮肤接触。

五、长期存留人体的物品如明胶海绵、骨腊、止血纱布等，使用前再打开包装，避免长时间暴露在空气中被细菌污染。

六、手术中使用C型臂X光机透视，要注意C型臂加无菌套，手术区加铺无菌单，每次透视重新更换无菌单。

七、参观手术要距离无菌区30cm以上，手术开始后尽量减少手术间人员走动，避免灰尘悬浮。

## 手术室职业安全防护制度

制定日期：2009年6月    修订日期：2012年9月

一、加强工作人员职业安全防护相关知识培训，提高防护意识。

二、工作过程中遵守标准预防原则，术中所有参与手术的医护人员都应严格落实标准预防。

三、医务人员在进行操作时应特别注意防止被污染的锐器划伤刺破。如不慎被患者血液、分泌物等污染的尖锐物体划伤刺破时，应立即挤出伤口血液，然后用碘酒和酒精消毒，必要时进行伤口处理，并进行血源性传播疾病的检查和随访，通知院感办进行登记、上报和追访。

四、被乙肝、丙肝阳性患者的血液污染的锐器刺伤后，应立即报告医院感染办公室，根据暴露者乙肝、丙肝抗体定量，尽快注射乙肝免疫球蛋白，建议按1个月、2个月、3个月、6个月接种乙肝疫苗。

五、被HIV阳性患者体液、血液污染的锐器刺伤后，应立即抽血检测HIV抗体，按1个月、3个月、6个月复查，同时在医师的指导下预防用药，报告医院感染办公室进行登记、上报、追访。

六、科室配备完备的个人防护用品，如防护面罩和护目镜、围裙、橡胶手套、防水鞋等，手术医师和护士在进行大量体液流出的手术时进行防护。

七、手术室处理医疗废物时，应严格按照《山东省立医院医疗废物管理规定》执行。

八、参加放射线照射手术人员按规定更衣、鞋、帽，按照需要戴防护眼镜、面罩、铅围裙、铅围领、铅衣、安置铅屏风。

九、接触放射线、化疗药、医疗废气体、污血、脓液、排泄物、锐利器械等须按相关规定处理。

十、每日、周、月，严格按照清扫程序规定整理清洁手术室的各个区域，保证每个患者和医务人员都面对清新的环境。

十一、按照工作需要，尽可能的将参与使用放射设备手术的护士时间次数分摊，避免短期的集中情况，妊娠期间的工作安排尽可能合理恰当。

## 手术室手卫生管理制度

制定日期：2010年3月    修订日期：2012年9月

一、手卫生为洗手、卫生手消毒和外科手消毒的总称。

二、手术室应配备合格的洗手、卫生手消毒的设备和用物。设置流动水洗手，配备非手触式水龙头。提倡用洗手液洗手，应配备干手物品或设施，避免二次污染。配备合格的速干手消毒剂。

三、手术室护理人员应遵循洗手和卫生手消毒的原则，严格掌握洗手或卫生手消毒指征。

四、手术室护理人员在下列情况下应洗手，再进行卫生手消毒：

（一）接触患者的血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染的物品后。

（二）直接为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染病患者污染之后。

五、禁止佩戴手部饰物，指甲长度不超过指尖。遵循六步洗手法进行洗手或卫生手消毒。

六、手术室应配备合格的外科手消毒设施，洗手池应每天清洁与消毒，配备清洁指甲用品及消毒手刷，放在指定容器中。刷手刷应一人一用一清洁、灭菌或一次性使用。清洁指甲用品应每日清洁消毒，手消毒剂采用一次性包装并为非手触式。

七、配备灭菌擦手用品，一人一用一灭菌。

八、外科手消毒应遵循的原则

（一）先洗手，后消毒。

（二）不同患者之间、手套破损或手被污染时应重新进行外科手消毒。

九、严格按照外科手消毒流程，遵守规范的洗手步骤与方法，认真执行外科手消毒操作。

## 手术室无菌物品管理制度

制定日期：2008年11月    修订日期：2012年9月

一、经过灭菌的物品应标有物品名称、灭菌日期、灭菌指示带、有效期和签名。

二、包装完整并且无破损和潮湿。

三、所有无菌物品如未受污染在有效期之内均可使用。

四、无菌物品应放置在清洁、干燥和无尘的专柜中，按有效日期的先后顺序排列、使用，做到先期先用。

五、购买的无菌物品在放入无菌区之前应除去外包装，并由医院感染管理办公室每半年一次作随机抽查。抽查内容包括合格证、注册证及生产许可证是否齐全，包装是否破损，消毒灭菌标志、生产批号、厂址、消毒日期及有效期等，已过期的一次性医疗用品，不得再次灭菌使用。

六、可重复使用的无菌医疗用品必须常规检查有效期并登记，已经过期的应重新灭菌后再使用。

（一）各工作单元每天检查各无菌包的有效期及数量，并作好登记。

（二）护士长及质控小组应随机抽查各手术间无菌物品管理情况，发现问题及时处理。

七、使用所有无菌包之前，均应检查外部和内部化学指示剂以确保灭菌效果。

（一）无菌包外部化学指示剂只说明物品是否经过灭菌，并不表明是否达到灭菌效果。

（二）无菌包内部化学指示剂表明物品是否达到灭菌效果。

（三）压力蒸汽灭菌器等应按规范定期监测其灭菌效果的有效性。

八、取放无菌物品前应先洗手或手消毒。

## 手术室一次性物品管理制度

制定日期：2009年6月    修订日期：2012年9月

一、一次性物品购入须经医院管理部门审定。

二、一次性物品使用前，应按有关规定作好使用前的细菌抽检和检测，合格后方可使用。

三、对进入手术室的一次性物品要严格把好包装、产品质量、消毒灭菌情况和价格关。对产品外包装上的中文标识项目逐一按要求确认。

四、一次性无菌物品存放在专用的无菌物品存放库内，并设专人定期检查、进货、发放、管理。

五、每次使用一次性物品前必须再次确认灭菌方法和灭菌有效期，包装有无破损、潮湿，使用和开启时应严格执行无菌操作技术。

六、使用后按有关规定进行统一的无害化处理或毁型，不得随意丢弃。锐利的物品、血液及其他有机物污染的物品应单独专门处理。

七、一次性物品一人一次性使用，不得重复使用。

八、合格的无菌物品应注明灭菌日期，过期物品一律不准使用。

## 手术室外来器械管理制度

制定日期：2010年8月    修订日期：2012年9月

为保障医疗安全，维护患者权益，确保手术安全高效运转，特制定外来器械管理制度，内容如下：

一、厂家人员有责任对所送达外来器械的使用性、功能性及配套完整性负责。

二、择期手术外来器械必须确保在手术前日16:00之前送达消毒供应中心。

三、急症手术需及时与消毒供应中心联系，以确保器械正常使用。

四、手术室对外来器械无保管及存放义务，手术结束后及时取走。手术当日因其他原因手术停做所致外来器械未用，则由外来器械所属厂家提前确认再次使用信息，否则不在手术室存放。

五、厂家人员不得将手术室任何物品带离手术室，如发现则按相应规定罚款并有书面检讨。若再次发现，则不得进入手术室。

## 手术室无菌物品储存间管理制度

制定日期：2010年7月    修订日期：2012年9月

一、无菌物品储存间设专人管理，要求工作人员有一定的工作经验、责任心强、无菌观念强，能掌握一定的相关专业知识，认真执行各项技术操作规程和质量检测标准。管理人员进入无菌物品存放区前，要求衣帽整齐，并严格按照“六步法”洗手或手消毒。其他人员不得随意进入。

二、坚守岗位，做好无菌物品存放间的日常管理，保持无菌物品存放间整洁、有序，严格控制人员的出入。存放间室内、柜内清洁无杂物、无积尘，清洁工具（拖把、抹布等）专室专用。

三、无菌物品储存间温度应低于24℃。湿度低于60%。

四、动态空气消毒机每天消毒2次，每次1-2小时，其过滤网每15天或1月清洗1次。

五、物体表面、地面每天用500mg/L含氯消毒液清洁消毒2次。

六、物品存放架采用不易吸潮、表面光洁的材料制造，距天花板>50cm，距地面20cm-25cm，距墙5cm-10cm的标准放置，减少来自地面、墙壁和天花板的污染。物品存放架每周用消毒液清洁消毒1次。

七、每月对物体表面、工作人员手进行生物学监测1次，物体表面细菌菌落总数≤5CFU/cm2，卫生手消毒手细菌菌落总数≤10CFU/cm2，外科手消毒手细菌菌落总数≤5CFU/cm2；每季度对空气进行生物学监测1次，洁净手术室空气细菌菌落数符合《医院洁净手术室建筑技术规范（GB 50333）》要求，非洁净手术室空气细菌菌落数≤4CFU/（15min.直径9cm平皿）。

八、进入储存间的无菌物品要按先后顺序分类、分架放置，标识清楚。无菌物品贮存的有效期严格执行布类包装无菌物品，有效期为7天；一次性纸塑类包装、医用无纺布包装、硬质容器包装的无菌物品，有效期为6个月。

九、一次性无菌物品必须去除外包装后方可进入，严格一次性无菌物品的验收、贮存、发放和使用等各环节的管理。接收时严格检查包装是否符合要求，包括标记是否清楚，外观是否清洁，无破损、变形、水渍、污渍和霉变等。如对产品质量有疑问时立即停止发放使用，并立即报告护士长采取相应处理。

十、无菌物品储存间工作人员根据手术需要的物品名称、数量、规格进行准备、协调、补充、发放，做到有的放矢。要求发放时要认真检查物品名称、有效日期、灭菌标识情况，以及外包布是否符合要求等，按先进先出的原则，杜绝不合格或过期的无菌物品发放到手术间，确保手术按时，安全、顺利进行。

十一、发放无菌物品的运送车、物品篮每日用后进行清洁消毒；装载无菌物品的篮筐应放置在转运车或货架上。

十二、从无菌物品存放区发出的物品不能再返回存放区；过期物品必须从存放区取出，重新进行清洗消毒、包装和灭菌处理；无菌包落地，即不可使用，需重新处理。

## 手术室环境卫生清洁消毒制度

制定日期：2009年8月    修订日期：2012年9月

一、手术室卫生清洁工作均应采取湿式清扫。

二、手术前后湿式清洁（消毒）手术间壁柜、无影灯、器械车、手术床、高频电刀等物体表面，术后清除一切污物，再次进行地面清洁消毒。

三、每日用含氯消毒液清洁限制区走廊2次。

四、每日用消毒液清洗隔离鞋、每周擦拭鞋柜、每天更换外出服各一次。

五、每周对手术间四壁、门、窗等及各用物进行大扫除，并用消毒液擦拭墙面及其他物品表面。

六、接送患者的平车每日要清洁消毒并更换被服。

七、所有进入限制区的物品、设备，应拆除外包装、擦拭干净方可进入。

八、洁净手术间时，清洁工作应在净化空调系统低速运行状态下进行。回风口每天擦拭，每周彻底清洁；进风口每周清洁，若有污染均应随时清洁消毒。

九、普通手术间空气消毒机过滤网、空调滤网每月清洗一次。

十、特殊感染手术，按相应要求对手术间进行特殊消毒处理。

## 手术室环境卫生学监测制度

制定日期：2009年6月    修订日期：2012年9月

一、由手术室感染监控小组成员负责定期对手术环境进行环境卫生学监测。

二、空气净化消毒效果检测：常规记录消毒机开启时间和持续时间，连台手术之间按要求进行卫生清洁处理，并记录消毒时间。

三、每月做消毒后空气采样细菌培养其结果符合手术室卫生学标准，结果记录存档。

四、每季对空气、物体表面和医务人员的手做生物监测一次，结果符合手术室卫生学要求。

五、紫外线及微循环风消毒  每日手术前及手术后照射或开机1小时，连台手术必须照射消毒30分钟 后方可进行下一台手术并记录消毒时间；定期监测紫外线灯管强度，低于70ｕw/m2时必须及时更换。微循环风消毒机过滤网每月清洗或更换一次。

六、层流洁净手术室：由专业技术人员定期对净化系统设备进行维护保养，初、中效过滤器每半年更换一次，高效过滤器每半年检测阻力，若阻力值达到终阻力90%以上，需及时更换。

## 手术室接台手术卫生清洁管理制度

制定日期：2009年2月    修订日期：2012年9月

手术间上台手术结束后立即整理各类手术用物，进行地面清洁消毒湿式清扫，空气应进行消毒或净化处理。

一、物品

（一）手术床单位：立即拆除床单，置于污染袋内。手术床若无明显污染时，清水擦拭即可，若被患者血液、体液污染时，应用含氯消毒剂或75%的乙醇进行消毒处理。

（二）仪器及操作台表面：如呼吸机、监护仪、治疗车、腔镜设备等用75%的乙醇擦拭或按照仪器的使用说明进行消毒处理。

二、地面

当无明显污染时，用清洁用具湿式打扫，若被患者血液、体液污染时，应先用含氯制剂行消毒处理后在进行湿式打扫。

三、空气

（一）普通手术间：用人机共存的多功能消毒机消毒。

（二）洁净手术间：清洁工作应在净化系统运行下进行，清洁工作完成后，手术间应运行一定时间达到自净标准后方可进行下一台手术。

四、清洁用具

（一）拖布专区专用，专池清洗消毒后备用。

（二）抹布专区专用，应一用一消毒。

（三）清洁用具用不易掉毛的纤维织物为宜。

（四）清洁与污染手术应分别处理。

## 手术室感染手术消毒隔离制度

制定日期：2009年7月    修订日期：2012年9月

一、一般感染手术

包括梅毒、艾滋、淋病，各型病毒性肝炎患者的手术，阿米巴肝脓肿，铜绿假单胞菌等病源菌的感染手术。

（一）应在手术通知单上注明感染诊断。

（二）同一手术间一般感染手术应排在清洁手术之后，避免引起交叉感染。

（三）术后手术间平面消毒：物体表面浓度为500mg/L-1000mg/L的含氯消毒剂擦拭消毒，地面采用2000mg/L的含氯消毒剂擦拭消毒。

（四）术后器械处理：根据标准预防原则，采用“回收-分类-清洗-消毒-干燥-检查保养-包装-灭菌”的程序进行。

（五）术后一次性敷料、物品装入黄色医疗废物袋双层扎紧，锐器弃于锐器盒后密闭，送医疗废物处理站处理。

二、特异性感染手术

特异性感染手术是由梭状菌属（厌氧菌）产生的多种酶所引起的感染性疾病，主要包括破伤风、气性坏疽和朊毒体、突发原因不明传染病病原体等。由于其血液、体液、分泌物均有极强的传染性，手术过程中应采取严密的消毒隔离措施。

（一）应在手术通知单注明感染诊断、隔离种类。此类手术禁止参观。

（二）患者安置于感染手术间，并悬挂隔离标志。手术间内不需要的用物一律外移，不能移动物品用大单覆盖，尽量减少污染范围。

（三）指派两名巡回护士，一名在手术间内配合手术，一名在手术间外进行必要的传递工作和执行隔离措施。

（四）参加手术人员要做好个人防护工作，必要时穿防渗手术衣，可能发生污染物喷溅时戴眼罩或防护面罩，避免锐器损伤。

（五）运送患者的平车应专用并悬挂感染警示牌，以提示相关人员，途中避免不必要的污染。

（六）术后处理：

1.手术间空气及物品消毒：用过氧乙酸1g/m3加热熏蒸，湿度70％—90％，密闭24小时；或用5％过氧乙酸溶液2.5ml/m3喷雾，湿度为20％－40％，密闭24小时以上。手术间开封后，通风，彻底打扫手术间卫生，并做空气培养。

2.术后一次性敷料、物品装入黄色塑料袋双层扎紧，粘贴明显标识，锐器置于锐器桶后密闭，送医院废物处理站处理。

3.手术间物体表面消毒：手术间仪器、操作台、手术床、器械车、输液架、体位垫、地面及1米以下墙壁等室内固定物体表面用含氯消毒剂1000mg/L-2000mg/L擦拭，有明显污染物的用含氯消毒剂5000 mg/L-10000mg/L擦拭，清洁用具经有效消毒后再使用。

4.切除的坏死肢体等放置于无渗漏的袋内密闭运送并焚烧。

5.术后器械处理：含氯或含溴1000-2000mg/L消毒剂浸泡30-45分钟；有明显污染物时应采用5000-10000mg/L含氯消毒剂浸泡至少60分钟。再按照清洗—消毒—干燥—检查保养—包装—灭菌”的程序依次处置。

## 手术室参观制度

制定日期：2009年6月    修订日期：2012年9月

一、凡本院医师、研究生、进修、实习医师必须凭手术参观牌方可入手术室，外来参观者须凭医务部介绍信，征得护士长同意。科主任及手术指导者除外。

二、见习生参观手术须由带教医师事先与医务部、教育科联系安排，并征得手术室护士长同意，见习生参观期间须始终有带教医师跟随，每手术间同一时间不超过2人，谨防违反无菌原则。

三、参观者须更换指定参观衣、裤、带口罩帽子，衣着整齐。

四、每手术间参观人数严禁超员，最多不能超过3人（原则上手术房间总人数应控制10人以内，包括患者）。

五、参观者只能参观指定手术，不可任意在手术间来回走动及随意出入手术间。

六、参观者须遵守手术室各项规章制度，由护士长和巡回护士负责管理。

七、参观者严格遵守无菌技术原则，与手术无菌区域保持30cm以上距离。

八、参观后将参观物归还原处。

九、参观结束，按规定归还衣、裤、鞋等。

十、参观者不能在手术室洗澡。

十一、直系亲属手术，一律不准参观。

十二、急症手术、夜班、节假日一律谢绝参观。

十三、参观人员须经巡回护士允许后方可入手术间参观（由门卫与巡回护士联系）。

十四、参观人员必须登记，姓名、身份、所参观手术等项一一填写。

十五、参观人员进入手术房间不可带出或带入任何物品。

十六、接台手术期间，参观人员须撤离手术间。参观人员离开手术间时，须告之巡回护士。

## 手术室灭菌质量监测制度

制定日期：2009年11月    修订日期：2012年9月

一、专人负责，定期监测消毒灭菌质量，随时抽查。

二、对压力蒸汽灭菌器进行工艺监测、化学监测和生物监测。工艺监测每锅进行，化学监测每包进行，生物监测每月一次，并详细记录，保留化验单。

三、预真空压力蒸汽灭菌器每天第一锅灭菌前进行B—D试验。

四、新灭菌器使用前必须先进行生物监测，合格后才能使用。

五、每个灭菌包内外均有化学指示卡和指示胶带。

六、各种灭菌器每次灭菌过程均应进行监测，并有参数记录。

七、各种灭菌器凡监测不合格，应立即停止使用，查找原因，直至合格方可重新使用。

八、灭菌后物品每月做一次抽样进行生物学监测，不得检出任何微生物。

九、每季对空气、物体表面和医务人员手进行生物学监测一次，并有记录。

十、定期对消毒剂、灭菌剂的浓度、消毒效果进行监测，及时更换。

十一、定期监测紫外线照射强度，及时更换灯管。

## 手术室清洗消毒质量监测制度

制定日期：2009年7月    修订日期：2012年9月

一、器械室工作人员负责对器械、器具和物品的清洗质量进行日常监测；感染监控护士对器械清洗质量进行定期抽查，护士长随机抽查。

（一）日常监测  在检查包装时进行，通过目测或借助带光源放大镜检查。清洗后的器械表面及其关节、齿牙应光洁，无血渍、污渍、水垢等残留物质和锈斑。

（二）定期抽查  每月至少随机抽查3～5个待灭菌包内全部物品的清洗质量，检查的内容同日常监测，并记录监测结果。

二、内镜手术器械应用专用棉签、探针及专用棉纸涂擦官腔、镜面及关节处，保证无血渍、污垢及水渍。

三、如不符合要求须重新处理，直至达标。

## 手术室手术部位感染预防及控制制度

制定日期：2011年12月    修订日期：2012年9月

一、严格执行并落实《外科手术部位感染预防与控制技术指南》，加强外科手术部位感染的预防与控制工作。

二、手术室应按照医院感染控制原则设置工作流程。

三、加强手术部位感染监测，手术室空气质量控制、环境清洁管理、医疗设备和手术器械清洁、消毒、灭菌等工作。

四、加强手术室人员管理，严格限制参观人员；有明显皮肤感染或者患感冒、流感等呼吸道疾病以及携带或感染多重耐药菌的医务人员，在未治愈前不得进入手术室。

五、手术室的工作区域，应每24小时清洁消毒一次。手术间手术完毕后及时进行清洁消毒后才能再次使用。手术间实施连台手术，必须对手术间工作区域和接触患者及其血液、体液的设施、仪器设备、物体表面、手术台面、灯、地面等进行清洁消毒处理。

六、实施感染手术的手术间按照医院感染控制的相关要求进行清洁消毒处理。

七、手术中保证手术间门关闭，尽量保持手术室正压通气，环境表面清洁，最大限度减少人员数量和流动。

八、手术患者要正确准备手术部位皮肤，避免不必要的术前备皮；消毒前要彻底清除手术切口和周围皮肤的污染；采用卫生行政部门批准的合适的消毒剂，以适当的方式消毒手术部位皮肤，皮肤消毒范围应当符合手术要求，如需延长切口、做新切口或放置引流时，应当扩大消毒范围。

九、手术操作人员按规定更衣、戴帽子、口罩，帽子要将头发完全包住；严格按照《医务人员手卫生规范》进行外科手消毒。

十、手术人员要严格遵循无菌技术原则，尽量轻柔地接触组织，保持有效地止血，最大限度地减少组织损伤，彻底去除手术部位的坏死组织，避免形成死腔，提高手术技巧，缩短手术持续时间。

十一、术中保持患者体温正常，防止低体温。

十二、冲洗手术部位时，应当使用温度为37℃的无菌生理盐水等液体。

十三、对于需要引流的手术切口，术中应当首选密闭负压引流，并尽量选择远离手术切口、位置合适的部位进行置管引流，确保引流充分。

十四、如需预防用抗菌药物时，手术患者皮肤切开前30分钟—2小时内或麻醉诱导期给予合理种类和合理剂量的抗菌药物。若手术时间超过3小时，或者手术时间长于所用抗菌药物半衰期的，或者失血量大于1500ml的，手术中应当对患者追加合理剂量的抗菌药物。

十五、加强医务人员有关手术部位医院感染的预防与控制知识培训。

## 新生儿病房医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理的各项规章制度，有健全的科室医院感染监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、新生儿病房布局合理，洁、污分开，符合功能流程。

四、保持环境整洁、空气清新。坚持每日清洁消毒制度，地面湿式清扫。各种监护仪器、婴儿暖箱、蓝光照射箱等保持清洁，污染时及时清洁消毒。循环风动态空气消毒机按规定使用，过滤网定期清洗，并有记录。

五、严格执行消毒隔离制度、无菌操作规程。工作人员入室前应严格洗手、更衣、换鞋、戴口罩、帽子，患呼吸道或其他感染性疾病者暂时停止与新生儿接触；非本室工作人员不得随意入内。

六、严格按照《手卫生管理规范》要求，及时洗手或手消毒，必要时戴手套。

七、感染患儿与非感染患儿分开安置，诊疗护理活动应先非感染患儿，后感染患儿。特殊感染（MRSA、VRE等）病儿单独安置，采取相应隔离措施。

八、新生儿各种用物专人专用，按规定清洗、消毒或灭菌。

九、诊疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌，接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须一人一用一消毒，各种灭菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。

十、严格按照我院《医院感染病例监测报告及反馈制度》的要求报告医院感染病例，并及时采取相应控制措施，避免发生医院感染流行或暴发。

十一、严格按照卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》合理应用抗菌药物。

十二、按要求每季度对空气、物体表面、医护人员手和使用中消毒液进行生物学监测并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

十三、严格按照我院《医疗废物管理规定》要求进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善、资料保存齐全。

十四、加强对陪护人员医院感染防控知识的卫生宣教。

## 新生儿病房消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、新生儿室布局合理，洁、污分开，符合功能流程。

二、医务人员工作期间应严格遵循标准预防的原则，遵守无菌操作规程。严格执行《医务人员手卫生规范》及医务人员防护用品的使用规范。

三、病室内应定时通风换气，必要时进行空气消毒，每日空气消毒l-2次；地面应湿式清扫，每日用500mg/L含氯消毒液擦拭物体表面及与地面2次，有污染随时清洁消毒。

四、按要求每季度对空气、物体表面、医务人员的手和使用中的消毒液进行生物学监测并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

五、患者衣服、床单、被套、枕套每周更换1-2次，枕芯、棉褥、床垫定期消毒。被血液、体液污染时，及时更换；禁止在病房、走廊清点更换下来衣物。

六、病床应湿式清扫，一床一套（巾），床头柜应一桌一抹布，用后均需消毒。

七、不同区域分别设置专用的清洁工具（拖布、扫把、抹布等）标记明确，如治疗室、配餐室、病室、厕所等分别清洗，悬掛晾干，定点放置，定期消毒，不得交叉使用。

八、多重耐药菌感染及特殊感染患者要住隔离房间，患者用过的一切物品、器械应严格消毒处理后再移出房间，产生的生活垃圾及医疗废物均装入黄色垃圾袋送指定地点集中处理。

九、出院、转院、转科或死亡等床单位要进行终末消毒，包括床、椅、桌、墙、床垫等均应消毒处理。

## 新生儿病房配奶室消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、保持室内空气清新与流通、布局合理，各区域划分明确。

二、工作人员进入配奶室应穿工作服并洗手，戴口罩、帽子。非工作人员不得进入配奶室。

三、奶粉在有效期内使用，保存在清洁干燥处。开启后注明启用时间，密闭保存，保存时间按照说明书要求。取用奶粉的勺子不得再放回奶粉中保存。

四、配奶用具一婴一用一消毒，避免交叉使用。隔离婴儿用具单独使用，并采取双消毒措施。所有消毒物品均达到规范要求。

五、每日定时对地面、墙面等进行清洁或消毒，用500mg/L含氯消毒液擦拭奶粉、奶具存放柜，配奶操作台每次配奶完毕及时清洁，地面每天湿式清扫，如有污染及时擦拭消毒。

六、每季度对空气、物体表面、医护人员手和使用中消毒液进行生物学监测1次并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

## 新生儿沐浴室消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、室内空气新鲜，布局合理，各区域划分明确。室内温度应保持在26℃-28℃，相对湿度为50%-60%。定时开窗通风，洗浴前打开动态空气消毒机对室内进行空气消毒，消毒时间应在30分钟以上。

二、工作人员应定期进行体检，凡有皮肤化脓、各型肝炎，以及呼吸道或其他感染性疾病者，应暂时调离本岗位。

三、非本室工作人员不得随意进入。进室前工作人员要衣帽整洁，更换专用洗澡服，带防水围裙和套袖。摘掉胸牌、戒指、手链及手表等，衣服口袋内避免有坚硬尖锐物，以免划伤婴儿。

四、每日新生儿沐浴前须用500mg/L含氯消毒液擦拭沐浴池、浴台、操作台、水龙头和磅秤等用物，洗澡服、防水围裙、套袖等应每天更换并清洗消毒，遇有污染随时更换。

五、工作人员严格执行《消毒技术规范》的具体要求，每接触一名新生儿前后，特别是脐部护理前后均应按照六步洗手法严格洗手。尽量少用或不用速干手消毒剂，避免引起婴儿的皮肤刺激或过敏。

六、新生儿沐浴应采用流动水。护理必须一婴一巾一扑粉一眼药水等专人专用或采用非接触式。一用一灭菌。不得交叉使用，一次性物品不得重复使用。新生儿沐浴后应更换清洁衣、被。

七、新生儿沐浴接送车保持清洁，每日用含有效氯500mg/L的消毒液擦拭。每接送一批新生儿要更换大单或使用一次性中单。

八、沐浴露最好采用肘压、脚踏或感应式挤出，避免交叉感染。

九、患感染性疾病的患儿应有醒目的隔离标识，沐浴时患感染性疾病新生儿安排在最后进行。沐浴结束后对所有设施及用品进行终末处理，操作者做好自身防护。沐浴用品最好选用一次性用物。

十、沐浴后一次性尿布、脐带包、浴垫和棉签等应投放在黄色污物袋内，按照感染性医疗废物处理。特殊感染的医疗废物应双层包裹，明确标识。

十一、重复使用的衣物、浴巾、毛巾和台布等放入污衣袋中，清洗灭菌后备用。

十二、每日沐浴结束后，沐浴池、浴台、操作台、水龙头和磅秤等用物用清洁剂清洗干净，再用含有效氯500mg/L的消毒液擦拭。及时清除地面水渍，保持地面清洁干爽，开窗通风，空气消毒后备用。

十三、每季度对空气、物体表面、医护人员手和使用中消毒液进行生物学监测1次并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

## 新生儿暖箱清洁消毒制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、基本要求

（一）应有1－2个备用新生儿暖箱用以周转清洁消毒，专人管理暖箱的清洁消毒工作，并建立暖箱清洁消毒记录卡。

（二）新生儿暖箱连续使用5-7天、遇污染时或出院后用500mg/L的含氯消毒液进行终末消毒。使用中暖箱应每日湿式清洁暖箱内面，暖箱外表面每天用250mg/L含氯消毒剂擦拭消毒，特殊感染患儿（包括多重耐药菌）应增加消毒频次，至少每班消毒1次，并做好记录。

（三）报废新生儿暖箱应进行终末清洁消毒后再行处理。

（四）新生儿暖箱的清洁消毒顺序为先清洁普通暖箱，后清洁特殊感染新生儿使用后的暖箱，清洁消毒后应对清洗槽、地面等环境进行清洁消毒。

（五）消毒剂浓度及使用时间，应根据污染程度和产品使用说明决定。

（六）新生儿暖箱湿化水应用灭菌水或新鲜冷开水，每日更换1次，并记录。环境相对湿度55％－65％，早产儿暖箱60％－70％时湿化槽内不可加水。

（七）新生儿暖箱的空气过滤材料至少应2个月更换1次，破损时随时更换，做好记录。

（八）清洁消毒后备用的新生儿暖箱应放在清洁干燥处，并注明清洁消毒日期、失效日期、清洁消毒人员姓名及检查人员姓名。推荐有效期为2周。

（九）使用中的暖箱应注明启用时间。

二、终末或彻底清洁消毒流程

（一）先拔掉新生儿暖箱电源，湿式擦拭电线后将电线盘起挂好。

（二）抽屉式水箱与固定式水箱，均应先放掉箱内残水后再清洗、用500mg/L含氯消毒剂擦拭消毒，晾干备用。

（三）取下恒温罩上输氧孔的塑料套、操作窗的塑料密封套、输液软垫，清洗、消毒。

（四）取出婴儿床及床垫，清洗、消毒。

（五）取出床搁板及密封条，清洗、消毒。

（六）新生儿暖箱若为箱外加水式，逆时针拧下箱体外面的加水杯，用小刷或棉签洗加水杯内壁，然后将加水杯放入水箱内与水箱一起清洗、消毒后冲净，晾干备用。

（七）拔掉温度控制仪插头，拧开温度控制仪面板上旋钮，取出温度控制仪、栅栏擦拭。

（八）每月清洁暖箱过滤网及风机等配件。过滤网，用清洁剂漂洗，冲洗，晾干，注意不能揉搓滤网。

（九）特殊感染的患儿用500mg/L ～1000mg/L含氯消毒剂擦拭消毒，做好终末消毒。

## 新生儿奶具清洁消毒流程

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、设施：流动水、非手接触式水龙头开关、洗涤剂、瓶刷。

二、清洗：

（一）工作人员洗手后，取下奶嘴，倒净剩余奶。

（二）在流动水下搓洗奶嘴、奶瓶及配奶容器，必要时应用洗涤剂。

三、消毒：

（一）玻璃奶瓶晾干后送供应室高压蒸汽灭菌。

（二）奶嘴完全浸入开水中，煮沸或微波等高温消毒30分钟。

四、存放：

（一）消毒后奶瓶保存于清洁橱柜内，24小时内有效，橱柜每日清洁消毒1次。

（二）消毒后奶嘴取出后盛放于清洁的容器内备用，奶嘴用清洁镊子取用。盛放奶嘴的容器及镊子每日更换，采用高压蒸汽灭菌。

五、每季度进行生物学监测1次，不得检出致病微生物并符合医院感染管理规范要求。

## 消毒供应中心医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理的各项规章制度，有健全的科室医院感染管理监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、消毒供应中心的各类人员应经过相应的岗位培训，掌握各类医疗器械清洗、消毒、灭菌及职业安全防护等相关知识，严格遵守有关规章制度、工作流程、操作规程，认真履行岗位职责。压力蒸汽灭菌器操作人员应取得质量监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》，持证上岗。

四、环境布局合理，工作区域与辅助区域分开；去污区、检查、包装及灭菌区、无菌物品存放区划分明确，有实际的隔离屏障，标志明显；三区间的空气流向由洁到污；物流由污到洁，不交叉、不逆流。

五、下收下送车辆污、洁分开，分区存放，每日清洗消毒，保持车辆清洁、干燥。

六、凡需要消毒、灭菌的医疗器械、器具和物品应先清洗，再消毒或灭菌；特殊感染性疾病（朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染病）污染的器械应双层封闭包装，明显标记，先经高水平消毒后再清洗、消毒、灭菌。

七、经过清洗、消毒、干燥处理的器械、器具和物品，应进行清洗质量检查和器械功能检查，符合要求后再包装灭菌。

八、根据器械、物品的性质选择适宜的灭菌方式。灭菌物品的包装、装载、卸载、存放与发放应严格执行工作流程及操作规程，对各类无菌包应严格执行查对制度，确保供应物品的质量。

九、建立质量管理追溯制度；完善质量控制过程的相关记录，保证供应物品的安全。

十、消毒供应中心所使用的各种材料包括清洁剂、洗涤用水、润滑剂、消毒剂、包装材料（含硬质容器、特殊包装材料）、监测材料、试剂、一次性使用无菌医疗用品等，应符合国家的有关要求并进行质量监督，杜绝不合格产品进入消毒供应中心。

十一、一次性使用无菌医疗用品，应拆除外包装后，方可移入无菌物品存放区。

十二、保持环境整洁、物体表面清洁无尘；检查、包装及灭菌区、无菌物品存放区应按规定运行空气净化系统；换风口、回风口、过滤网每周清洗一次，初、中、高级过滤器定期检修更换，并有工作记录。

十三、根据工作岗位的不同需要配备相应的个人防护用品（圆帽、口罩、隔离衣或防水围裙、手套、专用鞋、护目镜、面罩等），按规定使用。

十四、清洗器械的用具使用后应进行清洗消毒，干燥保存。

十五、严格执行消毒灭菌效果监测制度。按规定要求对消毒、灭菌效果进行物理监测、化学监测及生物监测，监测资料存档备查。对使用中的消毒剂按规范要求进行浓度等相关参数监测；每季度对空气、灭菌后物品、一次性使用无菌医疗用品、物体表面、医务人员手和使用中消毒液进行生物学监测1次并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

十六、严格按照我院《医疗废物管理规定》要求进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善、资料保存齐全。

## 消毒供应中心消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、环境布局合理，工作区域与辅助区域分开；去污区、检查、包装及灭菌区、无菌物品存放区划分明确，有实际的隔离屏障，标志明显；三区间的空气流向由洁到污；物流由污到洁，不交叉、不逆流。

二、工作人员按要求着装上岗，衣帽整齐，不佩戴戒指和耳环等饰物，不留长指甲和涂指甲油；出入各工作区域要二次换鞋。

三、严格遵守各项规章制度，规范执行各项工作流程和操作规程。

四、严格执行手卫生规范，落实标准预防措施，规范使用防护用品，避免职业暴露。

五、回收与发放物品应专车、专人进行，运送工具每次使用后应及时清洗、消毒后备用。

六、被朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的物品应双层封闭包装，并标明感染性疾病名称后单独回收，严格按照相应的处理流程进行处理。

七、严格执行消毒、灭菌效果监测制度，保证消毒、灭菌效果。

八、无菌物品的储存、发放符合要求，保证无菌物品的有效性。

九、每季度对无菌物品、空气、物体表面及工作人员的手进行细菌培养，结果存档。

十、加强环境卫生管理：

（一）各区域环境整洁，温度、相对湿度、机械通风的换气次数、照明符合要求。

（二）严格执行各区域消毒隔离制度，检查、包装及灭菌区、无菌物品存放区的台面和地面每日清洁擦拭，去污区的台面和地面每日清洁消毒。

（三）各区域的拖把、抹布应注明区域标记，专区专用，使用后集中清洗消毒，定点悬挂晾干。

（四）严格按照我院《医疗废物管理规定》要求进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善，资料保存齐全。

## 消毒供应中心职业安全防护制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、消毒供应中心工作人员应强化自我防护意识，落实标准预防措施，规范使用防护用品，严格执行手卫生规范，避免职业暴露。

二、熟知各项操作流程，严格执行操作规程，避免各种因素的损害。

三、清点、清洗污染物品时应戴口罩、穿防护服、戴护目镜或面罩、戴双层手套，穿防刺伤专用工作鞋。

四、进行各类操作要稳、准、轻，避免锐器损伤，锐器应放入锐器盒。

五、工作中应根据不同的消毒与灭菌方法采取适宜的防护措施；复用器械在回收、清洗过程中应预防发生职业暴露；热力消毒、灭菌时，操作人员应防止皮肤的灼伤；气体化学消毒、灭菌时应严防发生燃烧和爆炸。

六、如发生职业暴露，要立即执行职业暴露应急预案，采取相应的保护性预防、治疗措施。

## 消毒供应中心外来手术医疗器械管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

根据卫生部WS310.1-2009《消毒供应中心管理规范》等3项强制性卫生行业标准和山东省立医院鲁省医院办发〔2010〕29号文件《关于进一步加强外来医疗器械集中清洗、消毒、灭菌管理的通知》，为有效防范医院感染的发生，保证医疗安全，维护患者利益，制定植入物及其手术器械到消毒供应中心进行清洗消毒灭菌管理工作制度如下：

一、对进入我院的外来手术医疗器械由消毒供应中心进行规范化的清洗消毒、灭菌，保证清洗消毒、灭菌质量。

二、使用外来手术医疗器械的科室安排手术后→通知器械供应商→供应商将器械于手术前一天15：00前送达消毒供应中心→与消毒供应中心护士共同清点器械并登记相关信息：使用科室、使用日期、患者姓名、住院号等。

三、器械供应商应按规定提供器械托盘或器械盒，器械包体积≤30cm×30cm×50cm，器械包重量≤7Kg/包，明显超重的必须分包包装。消毒供应中心不接收无器械托盘、生锈或有缺损的器械。

四、为保证手术按时进行，器械供应商必须按时将器械送到消毒供应中心。器械供应商应负责提供器械消毒灭菌方式、参数和注意事项。

五、对外来手术医疗器械应严格按照《医院消毒供应中心清洗消毒及灭菌效果监测标准》的规定进行消毒灭菌效果的监测。灭菌植入型器械应每批次进行生物监测，生物监测合格后，方可发放使用（监测结果存档备查）。生物监测不合格应按照应急预案处理。

六、紧急情况需灭菌植入型器械时，可以在生物PCD中加用5类化学指示物，5类化学指示物合格可作为提前放行的标志，生物监测的结果应及时通报使用部门。

七、使用后的外来手术医疗器械应回到消毒供应中心进行清洗、消毒，然后带离医院。

## 消毒供应中心设备管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、护士长加强管理，使仪器设备处于运行良好状态。

二、制定仪器设备操作规程，工作人员严格按照仪器设备的操作规程进行操作。

三、每日对仪器设备进行日常保养，并记录、存档。

四、建立仪器设备的检修、维修档案。

五、仪器设备如出现故障，勿自行操作，及时通知护士长联系维修。

六、督促相关部门定期对所使用的各类数字仪表如压力表、温度表等进行校验，并记录。

## 消毒供应中心环境卫生学监测制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、严格按照《医院空气净化管理规范》的要求，执行空气净化消毒效果的监测。

二、对各区域的温度、相对湿度、压差进行日常动态监测，发现问题及时查找原因，采取相应措施以维持正常的温度、湿度及压差。

三、对工作区域的洁净度进行监测：每季度对无菌物品存放区、检查包装区及灭菌间进行空气消毒效果监测一次，结果符合空气净化效果的卫生标准：空气中的细菌总数≤4cfu/（5min.直径9cm平皿）。

四、每季度对物体表面、工作人员手进行生物学监测一次，结果符合要求：物体表面的细菌总数≤10cfu/cm²，并未检出致病菌；工作人员手细菌总数≤5cfu/cm²，并未检出金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单孢菌。

五、以上监测结果需留档保存。

六、一旦发现以上监测结果不符合要求，须立即查找原因并采取措施，连续监测直至监测结果符合要求。

## 消毒供应中心灭菌效果监测制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、消毒供应中心应对灭菌效果定期进行监测。灭菌合格率应达到100%。不合格产品不得进入临床使用部门。

二、灭菌效果监测

（一）压力蒸汽灭菌效果监测：应进行物理监测、化学监测和生物监测。

1.物理监测：应每锅进行，并详细记录（温度、压力、灭菌维持时间、灭菌物品、效果和操作人签名）。

2.化学监测：每个灭菌包应进行化学监测。每包要有化学指示胶带及化学指示卡。脉动真空压力蒸汽灭菌器每天开始灭菌运行前，进行B-D试验一次，合格后方可使用。

3.生物监测：每周对灭菌器进行生物监测。并设有阳性对照。

新灭菌器使用前和维修后，包装容器、摆放方式、排气方式等改变时，必须进行生物监测，空载连续监测三次合格后方可使用。

凡监测不合格，应立即停用灭菌器，查找原因，改进后生物监测连续三次合格后方可重新启用灭菌器。

（二）环氧乙烷灭菌效果监测：应进行物理监测、化学监测和生物监测。

1.物理监测：应每锅进行，并详细记录（温度、压力、灭菌维持时间、效果和操作人签名）。

2.化学监测：每个灭菌包应进行化学监测。包外使用包外化学指示物，每包内放置化学指示物。

3.生物监测：生物监测每锅进行，有阳性对照。若有组织植入物灭 菌时，必须有生物监测；培养结果详细记录，并长期存档，妥善保管。

## 消毒供应中心清洗质量监测制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、严格按照《医院消毒中心（CSSD）清洗消毒及灭菌效果监测标准》的要求，执行清洗质量效果的监测。

二、对器械、器具和物品清洗质量进行日常监测和定期抽查。

三、对清洗消毒器及其质量进行日常监测和定期监测。

四、当清洗物品或清洗程序发生改变时，采用清洗效果测试指示物进行清洗效果的监测。清洗效果测试指示物应符合有关标准的要求。

五、清洗消毒器新安装、更新、大修、更换清洗剂、消毒方法、改变装载方法等时，应遵循生产厂家的使用说明和指导手册进行检测，清洗消毒质量检测合格后，清洗消毒器方可使用。

## 消毒供应中心去污区消毒隔离制度

制定日期：2008年5月     修订日期：2012年9月

一、严格执行《消毒供应中心消毒隔离制度》，非本区工作人员不得进入。

二、进入去污区工作人员应戴圆帽（帽子遮住头发）；在缓冲间内二次换鞋、洗手、穿防护服、戴护目镜或防护面罩、戴口罩、戴双层手套。

三、去污区与其他区域保持相对负压状态；温度16℃-21℃，相对湿度30％-60％，换气次数10次／小时；应保持室内良好的照明系统。

四、严格执行手卫生规范：

（一）戴手套之前、脱手套之后应洗手。

（二）工作时被污染或疑似污染时，应随时洗手。

（三）手套破损时应及时洗手、手消毒后更换手套。

五、设备开关应用清洁的手或戴内层手套的手触摸。

六、手工清洗物品应消毒后用专用消毒篮筐传送到检查包装区。

七、操作中保持地面干燥﹑清洁，有污染时及时消毒擦拭。

八、每次工作结束后清洁消毒擦拭所有设备、台面、地面、水池、清洗架、推车、平车等。

九、每次工作结束后对防护用品进行清洁消毒，晾干备用。

十、离开去污区应在缓冲间脱掉防护用品，并认真洗手或手消毒。

十一、环境清洁、无积尘。物体表面、地面每日二次湿式清洁消毒，有污染时随时清洁消毒；区域内卫生每周一次彻底清洁（包括墙壁、门窗玻璃，净化空调换风及回风口过滤网等）；设备每周一次上油擦拭保养。

十二、严格执行医疗废物管理规定，去污区废弃物按医疗垃圾处理，锐利废弃物放专用锐器盒内。

## 消毒供应中心检查、包装及灭菌区消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、严格执行《消毒供应中心消毒隔离制度》，非本区工作人员不得进入。

二、进入检查、包装及灭菌区工作人员应讲究个人卫生，穿专区工作服、戴圆帽（帽子遮住头发）；进入前后在缓冲间内二次换鞋、洗手。

三、检查、包装及灭菌区空气30万级净化，门、窗应关闭，与其他区域保持相对正压状态；温度20℃-23℃，相对湿度30％-60％，换气次数10次／小时；应保持室内良好的照明系统。

四、严格执行手卫生规范

（一）进行各种包装操作前后均应洗手。

（二）接触清洁物品前应洗手或手消毒。

五、严格执行职业安全防护制度，规范使用防护用品。

六、环境清洁、无积尘。物体表面、地面每日二次湿式清洁；区域内卫生每周一次彻底清洁（包括墙壁、门窗玻璃，净化空调换风及回风口过滤网等）；设备每周一次上油擦拭保养。

七、检查、包装及灭菌区产生的垃圾为医疗垃圾，报损的锐器应装入锐器盒内传递至去污区，按医疗垃圾统一处理。

## 消毒供应中心无菌物品存放区消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、严格执行《消毒供应中心消毒隔离制度》，非本区工作人员不得进入。

二、进入无菌物品存放区工作人员应讲究个人卫生，穿专区工作服、戴圆帽（帽子遮住头发）；进入前后在缓冲间内二次换鞋、洗手。

三、无菌物品存放区空气30万级净化，门、窗应关闭，与其他区域保持相对正压状态；温度20℃-23℃，相对湿度30％-60％，换气次数10次／小时；应保持室内良好的照明系统。

四、严格执行手卫生规范：接触无菌物品前应洗手或手消毒。

五、严格执行职业安全防护制度，规范使用防护用品。

六、无菌物品的储存、发放符合要求：

（一）无菌物品应分类、分架放置，标识明显。

（二）物品存放架距地面高度20cm-25cm，离墙5cm-10cm，距天花板>50cm。

（三）一次性使用无菌物品去除外包装后，进入无菌物品存放区。

（四）消毒后直接使用的物品应干燥、包装后专架存放。

（五）确保无菌物品的有效性：在有效期内，包装完整整洁、包外标识齐全。

（六）发放时应遵循先进先出的原则。

（七）发放记录具有可追溯性。

七、环境清洁、无积尘。物体表面、地面每日二次湿式清洁；区域内卫生每周一次彻底清洁（包括墙壁、门窗玻璃、净化空调换风及回风口过滤网等）；设备每周一次上油擦拭保养。

## 内镜室医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、有健全的科室医院感染监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、依据卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范（2004年版）》建立健全内镜清洗消毒的各项规章制度，确保清洗消毒质量，严格预防和控制因内镜消毒问题导致的医院感染。

四、内镜室的工作人员，应当接受内镜清洗、消毒或灭菌及个人防护等医院感染相关知识的培训，持证上岗，并遵循标准预防的原则和措施进行工作。

五、环境布局合理，设立患者候诊室（区）、诊疗室、清洗消毒室、内镜贮藏室等。

六、内镜清洗消毒应与内镜的诊疗工作分室进行，不同部位内镜诊疗工作应分室进行，清洗消毒槽应分开设置。清洗消毒室应当保证良好通风。

七、严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范》的具体要求，对内镜进行清洗、消毒与灭菌。工作人员清洗消毒内镜时，应当穿戴必要的防护用品，包括工作服、防渗透围裙、口罩、帽子、手套等。配备流动水洗手设施和手卫生用品，检查或治疗每一位患者前后应洗手。

八、凡进入人体无菌组织、器官或者经外科切口进入人体无菌腔室的内镜及附件，如腹腔镜、关节镜、脑室镜、膀胱镜、宫腔镜等必须灭菌。

九、凡穿破黏膜的内镜附件，如活检钳、高频电刀等，必须灭菌。一次性使用医疗用品不得重复使用。

十、凡进入人体消化道、呼吸道等与黏膜接触的内镜，如喉镜、气管镜、支气管镜、胃镜、肠镜、乙状结肠镜、直肠镜等，应当按照《消毒技术规范》的要求进行高水平消毒。

十一、内镜及附件的清洗、消毒或者灭菌时间应当使用计时器控制。内镜传送车要洁、污分开，每日清洁消毒。

十二、内镜室应当做好内镜清洗消毒的登记工作，登记内容应包括：就诊患者姓名、使用内镜的编号、清洗时间、消毒时间以及操作人员姓名等项目。

十三、内镜室的诊疗台及其配套设施，各种设备、仪器表面，每天擦拭，保持清洁无尘。一旦污染应及时清洁消毒。

十四、灭菌后的内镜及附件应当按照无菌物品储存要求进行储存。每日诊疗工作结束，用75%的乙醇对消毒后的内镜各管道进行冲洗、干燥，储存于专用洁净柜或镜房内。镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位。储柜内表面或者镜房墙壁内表面应光滑、无缝隙、便于清洁，每周清洁消毒一次。

十五、注水瓶及连接管采用高水平以上化学消毒剂浸泡消毒（如有效氯含量为500－1000㎎/L消毒剂浸泡30分钟），消毒后用无菌水彻底冲净残留消毒液，干燥备用。注水瓶内的用水应为无菌水，每天更换。

十六、每天操作结束后对诊疗环境进行终末清洁消毒，每周彻底清洁消毒一次，保持环境整洁；定时开窗通风，循环风动态空气消毒机按规定使用，过滤网定期清洗并记录，保持室内空气清新。

十七、使用中消毒剂浓度应每日定时监测，保证消毒剂的有效浓度。

十八、每月对灭菌后的内镜、每季度对消毒后的内镜进行生物学监测。消毒后的内镜细菌总数应<20cfu/件，不能检出致病菌；灭菌后内镜不应检出任何微生物。按要求每季度对室内空气、物体表面、医护人员手和使用中的消毒液进行生物学监测一次并记录。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，以上监测均应做好记录并保存。

十九、严格执行我院《医疗废物管理规定》，认真做好医疗废物的分类收集、登记转运等工作。交接登记内容完善、资料保存齐全。

## 内镜室消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、内镜室布局合理，设单独的清洗消毒室和内镜诊疗室；不同部位内镜的诊疗应当分室进行。

二、内镜室工作人员必须经过预防医院感染相关知识的培训，包括内镜的清洁、消毒或灭菌、使用中消毒剂的监测、记录与保存、个人防护等。

三、工作人员清洗消毒内镜时，应穿戴必要的防护用品，包括工作服、防渗透围裙、口罩、帽子、防护面罩、手套、胶靴等。

四、内镜清洗消毒符合卫生部《内镜清洗消毒技术操作规范》要求：水洗→酶洗→清洗→消毒或灭菌→冲洗。

五、凡进入人体无菌组织、器官或者经外科切口进入人体无菌腔室的内镜及附件，必须灭菌。凡穿破黏膜的内镜附件，如活检钳、高频电刀等，必须灭菌。凡进入人体消化道与黏膜接触的内镜，应进行高水平消毒。内镜及附件用后应当立即清洗、消毒或者灭菌。

六、使用的消毒剂、消毒器械或者其他消毒设备，必须符合《消毒管理办法》的规定。

七、每日诊疗结束，清洗槽、酰洗槽、冲洗槽，充分刷洗后，用500mg/L含氯消毒液擦拭，消毒槽在更换消毒剂时彻底刷洗。

八、消毒后内镜每季度进行生物监测，灭菌后内镜每月进行生物监测，消毒液浓度按时监测，并做好记录。

九、一次性使用的医疗器械、器具应当符合国家有关规定，不得重复使用。

十、每季度进行空气、物体表面和医护人员手的生物学监测1次，并记录保存监测资料。

十一、医疗废物处置根据《医疗废物处理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的规定执行。

## 内镜室储镜柜清洁消毒制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、储镜室专人管理。

二、储镜室每天定时开通空气净化器、除湿机，保持室内空气清洁干燥。

三、保持储镜室地面清洁，工作结束后进行终末消毒。

四、每日检查储镜柜工作运转情况，保证紫外线动态杀菌，避免内镜储存发生二次污染。

五、保持储镜柜温度：5℃－40℃，储存相对湿度：30%－90%。

六、取放内镜要轻拿轻放，不得有较大动作开关柜门及长时间打开柜门。

七、工作过程中关好柜门，以免损坏设备，保证储镜柜消毒、除湿效果。

八、储镜柜每天应用含氯消毒剂擦拭，每周终末消毒一次并登记。

## 内镜清洗消毒标准操作流程

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、清洗消毒内镜时工作人员防护要求

（一）穿工作服、戴帽子、口罩。

（二）穿戴防水服或防渗透围裙、袖套、手套、戴防护面罩。

二、消毒内镜清洗消毒操作流程

（一）送洗

1.内镜使用后立即用清洁纱布擦拭内镜插入部，并反复送气、送水10秒钟。

2.关闭内镜图像处理机器电源。

3.盖上防水帽。

4.置于内镜存放盒或运送车送至清洗室清洗。

（二）测漏

1.内镜轻放于水槽内。

2.再次检查防水帽是否盖紧。

3.连接测漏器进行内镜测漏，在清洗消毒前确保内镜无渗漏。

（三）初洗

1.在流动水下彻底冲洗，用纱布反复擦洗镜身，同时将操作部清洗干净。

2.取下活检入口阀门、吸引器按钮、送气送水按钮进行清洗，高压水枪冲洗内镜各孔道。

3.用清洁毛刷彻底刷洗活检孔道和导光软管的吸引器管道（吸引器管道分别从45度、90度刷洗），刷洗时必须两头见刷头，并洗净刷头上的污物。

4.正确安装内镜清洗专用按钮，将全自动灌流器中的注液口与内镜口连接，轻触全自动灌流器的“启动”键，对内镜进行充分的清洗。

5.硬式内镜的轴节部、弯曲部、管腔内用软毛刷彻底刷洗，刷洗时注意避免划伤镜面。

6.清洗纱布一次性使用，清洗刷一用一消毒。

（四）酶洗

1.根据多酶液的比例正确配置。

2.将带有全自动灌流器的内镜及各类按钮擦干后置于多酶洗液，内镜进行全自动灌流。

3.硬式内镜拆卸后部件用超声清洗机清洗5－10分钟；

4.每清洗一条内镜更换多酶洗液。

（五）次洗

1.将带有全自动灌流器的内镜及各类按钮擦干后置于次清洗槽内，内镜进行全自动灌流5分钟。

2.彻底冲洗硬式内镜各部件，管腔用高压水枪彻底冲洗。

3.充分清洗内镜外表面及内腔，去除残留的多酶。

（六）消毒

1.将带有全自动灌流器的内镜及各类按钮擦干后置于消毒液中，内镜进行全自动灌流。非全浸式内镜的操作部，必须用清水擦拭后再用75%乙醇擦拭消毒。

2.硬式内镜全部浸入消毒液中，管腔内充分注入消毒液。

3.胃、肠镜、喉镜用2%戊二醛消毒时间不少于10分钟；支气管镜消毒时间不少于20分钟；结核杆菌、其他分枝杆菌等特殊感染患者使用后消毒时间不少于45分钟；当日不再使用的内镜应当延长消毒时间至30分钟。使用酸性氧化电位水进行内镜消毒，按卫生行政部门批准的使用说明书进行。

（七）末洗

1.更换手套。

2.将带有全自动灌流器的内镜及各类按钮擦干后置于末洗槽内，内镜进行全自动灌流。

3.卸下内镜清洗专用按钮及全自动灌流器。

4.硬式内镜消毒后，管腔用高压水枪彻底冲洗。

（八）干燥

1.将内镜及各类按钮置于内镜干燥台，用高压气枪干燥各孔道：

2.内镜镜身用酒精纱布擦干。

3.每日诊疗结束用75%酒精或洁净空气吹气干燥。

（九）备用

1.每日诊疗结束将干燥后的软式内镜储存于专用洁净柜或镜房内，垂直自然悬挂；硬式内镜储存于专用容器内。

2.每日诊疗工作开始前，必须对当日拟使用的消毒类内镜进行再次消毒。采用2%戊二醛浸泡，消毒时间不少于20分钟，冲洗、干燥后，方可用于患者诊疗。使用酸性氧化电位水进行内镜消毒，按卫生行政部门批准的使用说明书进行。

（十）附件清洗与消毒

内镜附件（活检钳、细胞刷、切开刀、导丝等）使用后，按上述程序随内镜清洗消毒流程进行初洗—加酶超声—漂洗—干燥—按要求包装—消毒或灭菌—备用。

三、内镜清洗与消毒注意事项

（一）医疗机构使用的消毒剂、消毒器械或者其他消毒设备，必须符合《消毒管理办法》的规定。

（二）内镜及附件的清洗、消毒或者灭菌时间应当使用计时器控制。

（三）禁止使用非流动水对内镜进行清洗。

四、内镜清洗消毒登记及监督管理

（一）内镜清洗消毒每日必须做好登记工作，登记内容包括：日期、患者姓名、内镜编号、清洗消毒起止时间、操作人员签名等事项。

（二）医院感染管理办公室对内镜使用和清洗消毒进行监督管理。

## 附                          内镜消毒效果监测流程

采样：

采样部位为内镜的内腔面，用无菌注射器

抽取10ml含相应中和剂的缓冲液

由内镜活检口注入缓冲液

由活检口出口收集缓冲液

活菌计数：

取0.5ml收集的缓冲液，加入直径9cm无菌平皿，倒入溶化的45～48℃的营养琼脂15～18ml，待凝固

35℃培养48h后计数（标准：细菌总数﹤20cfu/件，不能检出致病菌）

## 血液透析室医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理的各项规章制度，有健全的科室医院感染监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、布局合理，分为限制区（医护人员办公室和生活区、水处理间、配液间、清洁库房）、半限制区（治疗室）和非限制区（透析治疗室、候诊室、污物处理室等）。每个工作区应设流动水、非手触式洗手设备，手卫生用品配置齐全。

四、建立严格的接诊制度，对所有初次透析的患者进行乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病病毒感染的相关检查，保留原始记录。对长期透析的患者应每6个月检查乙肝、丙肝病毒1次。对于乙肝阴性的患者建议给予乙肝疫苗的接种。

五、乙型和丙型肝炎患者必须分区分机进行隔离透析，并配备专门的透析操作用品车。护理人员相对固定。急诊患者应专机透析。

六、从事血液透析工作人员应严格贯彻执行卫生部《医院感染管理办法》、《消毒管理办法》、《消毒技术规范》、《血液净化标准操作规程（2010版）》及《医疗废物管理条例》等有关规范。

七、工作人员操作时严格执行标准预防措施，加强职业卫生防护，定期体检，必要时注射乙肝疫苗。

八、从事血液透析器复用的人员须经过专门的培训后方可上岗。

九、每季度进行空气、物体表面和医护人员手的生物学监测1次，并记录保存监测资料。

十、透析液和透析用水细菌培养应每月1次，要求细菌数＜200cfu/ml，内毒素检测至少每3个月1次，要求内毒素＜2EU/ml。复用用水最初应每周检测1次，连续2次检测结果符合要求后，细菌学检测应每月1次（不得超过200CFU/ml），内毒素检测应每3个月至少1次（不得超过2 EU/ml）。透析液的细菌、内毒素检测每台透析机至少每年检测1次。疑有透析液污染或发生严重感染病例时，应增加采样点。

十一、加强医院感染监测。如发现感染应及时送检相应标本，尽早确定诊断，采取相应的治疗措施，同时于24小时内报告医院感染管理办公室，分析感染原因；存在严重隐患时，应当立即停止透析工作并进行整改。

十二、严格按照我院《医疗废物管理规定》要求进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善、资料保存齐全。

## 血液透析室消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、保持室内清洁、无尘，空气清新，定时开窗通风。循环风动态空气消毒机按规定使用，过滤网定期清洗并记录。

二、工作人员进入透析室应更换工作服、帽、鞋，操作时戴口罩。非本科室工作人员未经允许不得入内。

三、操作前应按《医务人员手卫生规范》洗手，进行有可能接触患者血液体液的操作时应戴手套，必要时戴面罩或护目镜。对不同患者进行操作时应更换手套。

四、严格执行消毒隔离制度和无菌技术操作规程。

五、消毒药械、一次性医疗器械和器具应当符合国家有关规定。诊疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌；接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须一人一用一消毒；所有无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品（穿刺针、透析管路、一次性透析器等）严禁重复使用。不能用同一注射器向不同的患者注射肝素或对深静脉置管进行肝素封管。

六、患者使用的床单、被套、枕套等物品应当一人一用一消毒。每次透析结束，对透析机内部管路进行有效的消毒。对透析单元内所有的物品表面（如透析机外部、小桌板等）及地面进行湿式清洗消毒。当有血液、体液等污染时，应立即消毒；每周进行一次彻底环境清洁消毒。

七、透析管路预冲后必须4小时内使用，否则要重新预冲。

八、根据设备要求定期对水处理系统进行冲洗消毒，并定期进行水质检测。每次冲洗消毒后应当测定管路中消毒液残留量，确保安全。

九、乙肝、丙肝等患者必须在隔离区内进行透析治疗，固定床位，固定机器，配备专门的透析操作用品车。护理人员相对固定。感染患者使用的设备和物品如血透机、病历、血压计、听诊器、治疗车等应有标识。

十、消毒剂的使用、监测和贮存应遵循《消毒技术规范》。

十一、每季度进行空气、物体表面和医护人员手的生物学监测1次，并记录保存监测资料。

十二、拖布分区使用，用后先用含氯消毒剂消毒，然后清洗，晾干备用。

## 血液透析室医院感染监控制度

制定日期：2010年3月    修订日期：2012年9月

一、血液透析室应开展感染监测。发现问题时，应当及时分析原因并进行改进；存在严重隐患时，应当立即停止透析工作并进行整改。

二、透析患者传染病病原微生物检测

（一）建立严格的接诊制度，对所有初次透析或其他血液透析室转入的患者进行乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病病毒等感染的相关检查，对于HBV抗阳性患者应进一步HBV-DNA及肝功能指标的检测，对于HCV抗体阳性的患者，应进一步HCV-RNA及肝功能指标的检测。保留原始记录。建议对乙肝阴性的患者进行乙肝防疫疫苗。

（二）对长期透析患者应每6个月检查乙肝、丙肝病毒标志物1次，保存原始记录，并登记。

（三）对于血液透析患者存在不能解释的肝脏转氨酶异常升高时应进行HBV-DNA和HCV-RNA定量检查。

（四）如有患者在透析过程中出现乙肝、丙肝阳性，应立即对密切接触者进行乙肝、丙肝标志物检测。

（五）对于暴露乙肝或丙肝怀疑可能感染的患者，如病毒检测阴性，其后1-3月应重复检测病毒标志物。

三、对血液透析患者的医院感染病例监测。

（一）观察患者生命体征及置管部位变化。如置管局部疼痛，或其他提示发生局部或血流感染的迹象时，应检查置管部位。对透析中出现发热反应的患者，应及时进行血培养、查找感染源，并采取控制措施。

（二）发生医院感染病例，应于24小时内报告医院感染管理办公室。

四、环境卫生学监测：每季度对空气、血液透析室环境和设备等物体表面及部分医务人员手进行微生物监测，保留原始记录，结果不符合要求者应及时查找原因。

## 血液透析室透析液和透析用水质量监测制度

制定日期：2010年3月    修订日期：2012年9月

一、透析用水的质量监测

（一）血液透析用水允许的化学污染物监测

血液透析室使用的透析用水按照美国医疗器械协会（AAMI）对血液透析用水的要求管理，化学污染物情况至少每年测定一次，必须符合中国人民共和国药业标准《血液透析和相关治疗用水》（YY0572-2005）的要求，并参考2008年AAMI标准。允许的最大化学污染物的浓度（mg/L）为：钙 2（0.1mEq/L）、镁4（0.3mEq/L）、钠70（3.0mEq/L）、钾8（0.2mEq/L）、氟0.2、氯（自由态）0.5、氯胺0.1、硝酸盐2.0、硫100.0、铜钡锌每种0.1、铝0.01、砷铅银 每种0.005、镉0.001、铬0.014、硒0.9。

（二）透析用水的质量监测

每年至少测定一次，需符合AAMI标准，每天检查透析用水电导度（允许范围<50us）。细菌培养应每月1次，要求细菌数＜200cfu/ml；采样部位为透析用水输水管路的末端；内毒素检测至少每3 个月1次，要求细菌数＜200cfu/ml，内毒素＜2 EU/ml，采样部位同上。每台透析机每年至少检测1次。以上检查结果和化验单应登记并保留，发现问题及时解决。新安装的水处理系统或怀疑水处理系统有问题时应提高检测频度；如果确定水处理设备存在问题而不能及时纠正，应停止使用。

二、透析液的质量监测

（一）透析液的配置：透析液必须由浓缩液加透析用水配制。购买的浓缩透析液和透析粉剂必须有国家药品监督管理局颁发的注册证。如果从厂家购买透析粉剂由透析中心自行配置，必须有专人负责，并且有人员进行核查，并签字登记。

（二）透析液的细菌培养应每月1次，要求细菌数<200cfu/ml，采样部位为透析机与透析器连接位置，登记并保留检验结果；内毒素检测至少每3个月1次，要求内毒素<2EU/ml，采样部位同上。

（三）血液滤过治疗置换液细菌培养每月一次，不得有细菌检出。

三、复用用水细菌和内毒素监测：最初每周1次，连续2次监测结果符合要求后，细菌学监测每月1次，内毒素每3个月1次。细菌数＜200cfu/ml，干预限度为50 cfu/ml，内毒素＜2EU/ml，干预限度为1EU/ml。采样部位在血液透析器与复用系统连接处或尽可能接近此处。

## 血液透析室透析液和透析用水采样流程

制定日期：2010年3月    修订日期：2012年9月

一、透析液采样流程

（一）准备

1.评估：透析机工作正常；A、B浓缩液连接正确；透析液快速接头正常连接透析器；透析器膜外接通透析液。

2.环境整洁，护士衣帽整洁，洗手、戴口罩和手套。

3.物品准备：透析液、细菌培养管、酒精、无菌棉签、无菌注射器、医院感染监测化验单、试管架、接水桶。

（二）留取程序

1.填写医院感染监测化验单及试管标签，并标注明确。

2.采样位置1：透析器旁路透析液流出端。

⑴取标有透析液流出端字样的细菌培养管一支，倾斜透析器45度左右，透析液流出口向下，下方放置接水桶。

⑵助手取下透析器动脉端的透析液快速接头，见透析液自透析器内流出5秒，打开培养管软塞，接取透析液3-5mL或者使用无菌注射器抽取透析液3-5mL，盖上瓶塞。

⑶将快速接头还原透析器。

3.采样位置2：透析器旁路透析液流入端。

⑴取标有透析液流入端字样细菌培养管一支，将透析器至水平位置。

⑵助手取下静脉端的透析液快速接头，见透析液自快速接头中流出，冲洗5秒，打开培养管软塞，接取透析液3-5mL或者使用无菌注射器抽取透析液3-5mL，盖上瓶塞。

⑶将快速接头还原透析器，再将透析器还原回治疗状态。

（三）质量控制：采样点选择正确；透析液标本及时送检；留取标本过程中注意无菌操作；透析液细菌培养应每月一次，细菌数低于200cfu/mL。

二、透析用水采样流程

（一）准备

1.评估：透析用水处理系统工作正常并预留采样口。透析机工作正常，透析机进水端预留采样口。

2.环境整洁，护士衣帽整洁，洗手、戴口罩和手套。

3.物品准备：透析用水、10mL无菌注射器5-6支、清洁篮1个、酒精、无菌棉签、医院感染检测化验单、接水桶。

（二）留取程序

1.填写医院感染检测化验单及试管标签，并标注明确。

2.选择采样位置：反渗机的反渗水出口处、透析机进水管、管路循环末端和透析液配制桶的进水处。

3.采样方法

⑴将接水桶放置在透析用水出口处采样点下方，用酒精棉签消毒采样口，打开开关，透析用水冲洗采样口至少1分钟。

⑵取贴有“透析用水出口”字样的10mL无菌注射器一支，检查包装完整及有效期，剪开包装口，取出注射器，悬空抽取透析用水3mL-5mL，套上针帽，放入包装袋内。关闭开关，用清洁袋包扎采样口。

⑶用酒精棉签消毒透析机进水管采样口，取贴有“透析机入水口”字样的10mL无菌注射器1支，同法抽取透析用水3-5mL留样。

⑷同法采集管路循环末端和透析液配制桶进水管的透析用水。

（三）质量控制：采样点选择正确；透析液标本及时送检；留取标本过程中注意无菌操作；透析用水细菌培养应每月一次，细菌数低于200cfu/mL。

## 口腔门诊医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理的各项规章制度，有健全的科室医院感染监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、从事口腔诊疗护理工作的医务人员，应当接受口腔诊疗器械消毒及个人防护等医院感染相关知识的培训，持证上岗；遵循标准预防原则，严格执行有关规章制度。

四、口腔诊疗区域和口腔诊疗器械清洗、消毒区域应当分开，布局合理，能够满足诊疗工作和口腔诊疗器械清洗、消毒工作的基本需要。

五、每一诊室、清洗消毒室必须设置流动水洗手设施和手卫生用品，医务人员对每位患者操作前后必须洗手。

六、为从事口腔诊疗器械清洗、消毒或者灭菌的工作人员配备相应的职业防护用品，并在操作过程中正确使用，做好个人卫生防护。

七、医务人员进行口腔诊疗操作时，应当戴口罩、帽子，可能出现患者血液、体液喷溅时，应当戴护目镜。每次操作前后应严格洗手或手消毒，戴手套操作时，每治疗一个患者应当更换一副手套，脱手套后应洗手或者手消毒。

八、进入患者口腔内的所有诊疗器械，必须达到“一人一用一消毒或者灭菌”。

九、凡接触患者伤口、血液、破损黏膜或者进入人体无菌组织的各类口腔诊疗器械，包括牙科手机、车针、根管治疗器械、拔牙器械、手术治疗器械、牙周治疗器械、敷料等，使用前必须灭菌。

十、接触患者完整黏膜、皮肤的口腔诊疗器械，包括口镜、探针、牙科镊子等口腔检查器械、各类用于辅助治疗的物理测量仪器、印模托盘、漱口杯等，使用前必须消毒。

十一、凡接触患者体液、血液的修复、正畸模型等物品，送技工室操作前必须消毒。

十二、所有无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。

十三、牙科综合治疗台及其配套设施应每日清洁消毒，遇污染应及时清洁消毒。每次治疗开始前和结束后及时踩脚闸冲洗管腔30秒，减少回吸污染。

十四、牙科手机和各类用后器械要按照卫生部《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》的具体要求，严格进行清洗、保养、消毒或灭菌。

十五、按规定要求定期对灭菌器进行监测，监测资料存档备查。每季度对空气、物体表面、医护人员手和使用中消毒液进行生物学监测1次并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

十六、保持室内清洁，每天操作结束后，对各区域环境、物品、物体表面进行终末清洁消毒处理，有明显污染的先用含氯消毒剂擦拭，再用清洁水彻底清洁。每周彻底清洁处理一次。

十七、定时开窗通风，保持空气清新、流通。循环风动态空气消毒机按规定使用，过滤网定期清洗，并有记录

十八、严格执行我院《医疗废物管理规定》，认真做好医疗废物的分类收集、登记转运等工作。交接登记内容完善、资料保存齐全。

## 口腔诊疗环境消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、医护人员操作时必须戴口罩、帽子、手套，操作前洗手，必要时戴防护镜或面罩。

二、诊疗及手术器械等用物必须一人一份，一用一消毒；根管治疗器械一人一份，一用一灭菌。接触患者伤口、血液、破损黏膜或进入人体无菌组织的各类口腔诊疗器械（如手机、车针、扩大针、挺子、拔牙钳、手术刀、牙周刮治器、洁牙器等）必须一人一用一灭菌，口镜、吸唾器、印模一用一消毒。

三、紫外线灯管每周用95%酒精纱布擦拭。诊室、台面每日用含有效氯浓度500mg/L溶液擦拭，痰盂、地面湿拖，每日1-2次。

四、对口腔诊疗、清洗、消毒区域、清洗池、清洗用具、牙科综合治疗台及其配套设施应每日清洁、工作结束后对以上区域及设施用500mg/L含氯消毒剂消毒，遇污染应及时清洁、消毒，定时通风。

五、器械、布类、敷料等凡可选用高压蒸汽灭菌的物品，均首选高压蒸汽灭菌，并严格监测灭菌效果，每日登记，由专人负责检查无菌物品有效期。

六、口腔诊疗器械使用后，应当及时用流动水彻底清洗，再加酶液清洗，对结构复杂、缝隙多的器械，应当采用超声清洗。
    七、医护人员应严格按照《医务人员手卫生规范》要求进行洗手或手消毒。

八、每月对灭菌物品如手机、车针等进行消毒灭菌效果的监测，每周对压力蒸汽灭菌器的灭菌效果进行生物学监测，对监测结果做好登记、记录工作；发现问题及时查找原因，及时处理，保证消毒灭菌效果。

## 口腔拍片过程中医院感染控制制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、认真执行《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》，严格执行操作规程。

二、医务人员进行操作时要穿戴防护用品，每次操作前后应严格按照六步洗手法洗手或用快速消毒剂手消毒，并每治疗一个患者后更换一付手套。

三、照相室每日擦拭消毒，开窗通风，传感器每日消毒，每人一套，严格消毒，防止交叉感染。

四、X线机器的球管、球管锥形头、暴光控制板、暴光开关按钮、患者固定位的头靠、头靠调节关节等用塑料薄膜覆盖。或在每个患者离开后用消毒液擦拭。

五、包裹数字式X线探测器：拍片前先用消毒小纱布包裹（防滑动），其外层套一次性塑料指套防止污染，裸手不直接接触无菌小纱布及塑料套。

六、在患者离开工作区域后，用消毒液擦拭所有工作物品表面。摘手套，洗手。

七、认真执行《医疗废物管理条例》，用过的一次性用品（如棉卷、咬合片的纸翼、表面覆盖薄膜等）放入医疗废物垃圾袋中，并做好交接登记。

## 口腔科门诊牙科综合治疗椅医院感染控制制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、应将控制开关、灯柄、治疗台拉手、三用枪手柄等医师手触摸的地方覆盖一次性护套或薄膜，一人一用一更换。医务人员每次进行口腔诊疗操作前、后均应严格洗手或卫生手消毒，手部有污染或戴手套时应避免接触治疗台物品表面。

二、治疗过程中用过的物品应放在指定容器内，不应随意放置在治疗台面。

三、每次治疗前和结束后应及时采脚闸冲洗管腔30S，有条件的医院应使用防回吸牙科手机或配备管腔防回吸装置（逆止阀）。

四、综合治疗椅的表面应一人一用一消毒，遇血液污染时，应立即消毒。

五、每日诊疗结束后，每张综合治疗床应用含有效氯500mg/L的消毒剂抽吸消毒手机导管系统。

六、每日诊疗结束后应清洗吸唾过滤和沉渣过滤装置。

七、痰盂随时保持清洁，上、下午诊疗结束后用含有效氯500mg/L的消毒剂消毒痰盂30分钟。

## 口腔器械清洗灭菌制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、严格执行卫生部《医疗机构口腔诊疗器械消毒技术操作规范》

二、口腔诊疗区与器械清洗、灭菌区分开，布局合理。

三、进行清洗、消毒或灭菌的工作人员，在操作过程中应做好个人防护工作。

四、口腔诊疗器械使用后，应用流动水彻底清洗，然后用加酶洗液清洗，最后用流动水冲洗干净。对结构复杂、缝隙多的器械采用超声波清洗。

五、清洗后器械应擦干、维护和保养，对手机和特殊的口腔器械注入适量专用润滑剂，并检验器械的使用性能。

六、手机和耐湿热、须无菌的口腔诊疗器械，首选压力蒸汽灭菌；不耐高温高压需灭菌的器械用等离子低温灭菌。

七、快速压力蒸汽灭菌后的器械一经打开使用，有效期不超过4小时。

八、无菌物品专柜存放，保持清洁干燥；灭菌标志明显，每包有包内包外指示卡，有效期内使用。

九、污染、清洁、无菌物品分开存放，严禁一次性物品重复使用。

十、压力蒸汽灭菌器每锅工艺监测、化学检测，每周生物学监测。

## 口腔科器械消毒灭菌效果监测制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、对口腔诊疗器械消毒与灭菌的效果进行监测，确保消毒、灭菌合格。

二、灭菌效果监测采用工艺监测、化学监测和生物监测。灭菌物品放置高压灭菌器的方法合格；灭菌器的仪表运行正常；灭菌器的运行程序正常。

三、高压灭菌器常规使用条件下，每周进行一次生物监测。

四、每月对灭菌器械进行生物学检测，检测结果达标。

五、新高压灭菌器和维修后的设备在投入使用前，应当确定设备灭菌操作程序、灭菌物品包装形式和灭菌物品重量，进行生物监测合格后，方可投入使用。

## 口腔科诊疗工作人员手卫生制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、科室定期开展手卫生工作的全员性培训，增强预防医院感染的意识，掌握手卫生知识，保证洗手与手消毒效果。

二、科室医院感染监控小组应当加强对本科室医务人员手卫生工作的指导，提高医务人员手卫生的依从性。

三、科室应当严格执行手卫生管理，医护人员必须用清洁的手为患者诊疗；诊疗后必须清洁双手，必要时进行手消毒。

四、配备有效、便捷的手卫生设备和设施：如流动水、非手触式水龙头、洗手液/肥皂、速干手消毒剂和干手设施等。干手物品或者设施应当避免造成二次污染。

五、用于洗手的肥皂或者皂液应当置于洁净的容器内，定期清洁和消毒。对容器进行清洁消毒时，容器内剩余的皂液应弃去，禁止将皂液直接添加到未使用完的取液器中。使用固体肥皂时，应当保持干燥。

六、医务人员在下列情况下应当洗手：

（一）直接接触患者前后，接触不同患者之间，从同一患者身体的污染部位移动到清洁部位时，接触特殊易感患者前后；

（二）接触患者黏膜、破损皮肤或伤口前后，接触患者的血液、体液、分泌物、排泄物、伤口敷料之后；

（三）穿脱隔离衣前后，摘手套后；

（四）进行无菌操作前后，处理清洁、无菌物品之前，处理污染物品之后；

（五）当医务人员的手有可见的污染物或者被患者的血液、体液污染后。

七、医务人员在下列情况时应当进行手消毒：

（一）检查、治疗、护理免疫功能低下的患者之前。

（二）接触具有传染性的血液、体液和分泌物以及被传染性致病微生物污染物品后。

（三）为传染病患者进行检查、治疗、护理或处理传染患者污物之后。

（四）需双手保持较长时间抗菌活性时。

八、医务人员洗手的方法：

医务人员应按照正确的六步洗手法，采用流动水洗手，使双手充分浸湿，彻底清洗双手。在频繁接触患者的诊疗过程中，当手可见污染物时，可以使用速干手消毒剂代替洗手；当接触传染患者或被感染性物质污染后，应当先用流动水冲净双手，然后使用速干手消毒剂。进行外科手消毒时，禁止指甲化妆、佩戴假指甲及戒指等饰物。

九、医务人员进行侵入性操作时应当戴无菌手套，戴手套前后应当洗手。一次性无菌手套不得重复使用。

十、选用的手消毒剂应当符合国家有关规定，对皮肤刺激性小、无伤害，有较好的护肤性能。外科手消毒剂的出液器应当采用非手触式，洗手后应使用无菌巾擦手，盛装无菌巾的容器应当干燥、并保持无菌。

## 口腔科门诊个人防护工作制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、各类人员都要接受医院感染知识的培训，增强自我防护意识。在进行操作时要严格遵守操作规范和各项技术操作规程。

二、医务人员须遵照标准预防原则，将所有患者的血液，体液及被血液，体液污染的物品均视为具有传染性的感染性物质。接触这些物质时，应当采取防护措施，正确使用各种防护用品。

三、诊室应配备充足安全的防护用品，供工作人员使用，洁污不得混放。

四、小心处理锐器，使用后的锐器直接放入锐器盒，禁止用手直接接触使用后的锐器、回套针帽等危险动作，防止锐器刺伤。

五、操作前后均应按“六步洗手法”认真洗手。

六、操作后及时处理污染场地，不得留给他人处理，禁止用污染的手接触机器开关和清洁区及清洁物品。

七、医务人员发生职业暴露后按照《山东省立医院医务人员职业暴露处理流程》进行处理和报告。

八、紫外线进行空气消毒时工作人员不得在室内停留，以防引起电光性眼炎和皮肤炎。

九、用过的污染物品或被传染病病原体污染的物品，严格按照医院医疗废弃物管理的有关规定处理。

## 产房医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理的各项规章制度，有健全的科室医院感染监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、布局合理，严格划分为限制区、半限制区、非限制区，区域之间标志明确，限制区内设置正常分娩室、隔离分娩室、无菌手术间、无菌物品存放间、刷手间；半限制区内设置待产室、隔离待产室、康乐待产室；非限制区设置更衣室、办公室、器械准备间、污物间、卫生间等。

四、墙壁、天花板、地面无裂隙，表面光滑，有良好排水系统，便于清洗和消毒。

五、设有流动水洗手设施，水龙头开关用非手触式；洗手刷、擦手毛巾一人一用一灭菌；手消毒液开启时需注明时间，按规定更换。

六、凡进入产房的工作人员必须换产房的工作衣、帽、口罩、鞋；手术中必须严格执行无菌技术操作规程并作好职业防护。

七、根据标准预防的原则实施消毒隔离措施。对患有或疑似传染病的产妇，应隔离待产和分娩，用后物品严格按照消毒灭菌要求单独处理，房间应严格进行终末消毒处理。

八、剖宫产室、治疗室等应用循环风动态空气消毒机定时消毒，保持室内空气新鲜。室内操作台面、地面湿式擦拭和清扫。

九、严格遵守消毒隔离、无菌操作技术规范。诊疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌；接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须一人一用一消毒；所有无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。

十、婴儿磅秤、操作台等使用后应保持清洁，必要时用消毒液擦拭。产床每次使用后，必须用消毒液擦拭后才能再次使用。

十一、按规定要求定期对灭菌器进行监测，监测资料存档备查。每季度对空气、物体表面、医护人员手使用中消毒液进行生物学监测1次并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

十二、严格按照我院《医疗废物管理规定》要求进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善、资料保存齐全。

## 产房消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、进入产房的工作人员应更衣，穿拖鞋，戴帽子、口罩，严格控制进入产房无菌区内人员的数量，非产房工作人员严禁入内。

二、产房应保持清洁整齐、应用循环风动态空气消毒机消毒，保持室内空气新鲜。

三、产房每天全面清洁和消毒。地面及物体表面无明显污染时，用500mg/L有效氯的含氯消毒液采用湿式清洁；当受到明显污染及分娩后，随时去污、清洁消毒，先用吸湿材料去除可见的污染物，然后再用1000－2000mg/L含氯消毒液清洁消毒。抹布和拖布应分区使用，严禁交叉使用。

四、进入人体组织、无菌器官的医疗器械、器具和物品必须达到灭菌水平。接触皮肤、黏膜的医疗器械、器具和物品必须达到消毒水平。

五、各种用于注射、穿刺、采血等有创操作的医疗器具必须一人一用一灭菌。消毒药械、一次性医疗器械和器具应当符合国家有关规定。一次性使用的医疗器械、器具不得重复使用。

六、重复使用的医疗器械和物品，在去除明显污渍清点好数量后，直接放入器械回收箱；传染患者或特殊感染患者用过的医疗器械、器具、用品，直接套双层黄色垃圾袋密闭后放入器械回收箱，由供应室集中处置。所有医疗器械在检修前应先经消毒或灭菌处理。

七、产包为一次性使用，开启≥2小时如仍未生产，应从新更换并再次消毒外阴，接生应严格执行无菌操作。

八、干缸无菌持物钳每4小时更换消毒一次。

九、开启的无菌物品每24小时更换消毒。铺好的无菌盘每4小时更换消毒，并注明开启时间。

十、对患有或无化验单的产妇，应隔离待产和分娩，用后物品严格按照消毒灭菌要求单独处理；使用后的一次性物品及胎盘必须放入双层黄色塑料袋内，密封运送，房间严格进行终末消毒处理。

十一、每季度做空气培养及无菌物品抽样细菌培养，有异常及时处理。

十二、每季度对空气、对物体表面、医护人员手和使用中消毒液进行生物学监测1次并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

## 门诊、急诊医院感染管理制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、有健全的医院感染管理监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、各诊室布局合理，急诊与普通门诊、儿科门诊分开，设单独出入口和隔离室。

四、在实施标准预防措施的基础上，根据门诊患者就医特点以及不同疾病的传播途径采取相应的消毒隔离措施。

五、严格遵照预检、分诊制度，发现传染患者或疑似传染病患者，必须到指定隔离室诊治，并采取相应的消毒隔离措施。

六、所有诊室、处置室等需设置流动水洗手设施，水龙头开关为非手触式，洗手液、速干手消毒剂、干手纸巾等配置齐全。

七、各诊室、抢救室的门窗、桌、椅、床、柜、平车、轮椅、各种装备、仪器表面应每日清洁或消毒，保持清洁、无尘，遇污染时随时消毒；每周进行1次室内环境的彻底清洁消毒。

八、严格遵守消毒隔离制度和无菌技术操作规范。诊疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌；接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须一人一用一消毒。所有无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。

九、工作人员应采取职业防护措施，诊疗、护理操作过程中按规定戴帽子、口罩、手套、穿隔离衣、防水围裙等；诊疗不同患者前后应洗手或手消毒，接触患者血液、体液等应戴手套，脱手套后应洗手。

十、急诊留观患者发生医院感染时，应于24小时内报告医院感染管理办公室。

十一、严格按照卫生部《抗菌药物临床应用指导原则》合理应用抗菌药物。

十二、按规定要求定期对灭菌器进行监测，监测资料存档备查。每季度对空气、物体表面、医护人员手和使用中消毒液进行生物学监测1次并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

十三、依据我院《医疗废物管理规定》进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善、资料保存齐全。

十四、加强对就诊患者及陪护人员医院感染防控知识的卫生宣教。

## 门诊、急诊消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、急诊与普通门诊、儿科门诊分开，设单独出入口和功能用房。

二、在实施标准预防的基础上，根据门诊患者就医特点以及疾病不同的传播途径采取相应的消毒隔离措施。

三、严格遵照预检、分诊制度，发现传染患者或疑似传染病患者引导至感染性疾病科门诊就诊，并做好必要的隔离和消毒。

四、所有诊室必须设置流动水洗手设备，紧急情况下配备手消毒剂 进行手消毒。

五、各诊室应定时通风，诊疗桌、诊疗椅、诊疗床等每天清洁，被血液、体液污染后应及时进行擦拭消毒处理。

六、与患者皮肤直接接触的诊疗用品要一人一用一消毒。听诊器每天擦拭消毒；血压计袖带定期进行擦拭消毒处理。

七、所有急救器材必须在灭菌有效期内使用。做到一人一用一消毒或灭菌，并且清洁保存。

八、患者使用的吸氧装置、雾化吸入器、氧气湿化瓶、呼吸机面罩、呼吸机管道等要一人一用一消毒，用后立即用消毒液浸泡消毒，并干燥保存。湿化瓶应每日更换湿化液。呼吸机的螺纹管、湿化器以及接头、活瓣通气阀等可拆卸部分应定期用消毒液浸泡消毒处理。

九、各种无菌包及无菌容器，由专人负责定期灭菌或更换。碘酒、酒精等消毒液应密闭存放，每周更换二次，容器每周灭菌二次。

十、所有工作人员在接诊过程中必须严格执行无菌操作规程并做好自我防护。每次诊疗操作前后必须认真洗手、戴口罩。

十一、急诊留观患者发生医院感染时，应按要求于24小时内报医院感染管理办公室。

十二、诊疗过程中产生的医疗废物的处理按有关规范处置，禁止与生活垃圾混放。

## 介入诊疗科医院感染管理及消毒隔离措施制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理的各项规章制度，有健全的科室医院感染监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、环境布局合理，符合功能流程和洁、污分开的原则，各区域之间有实际屏障，标志明确。设流动水洗手设施，水龙头开关用非手触式，洗手刷、擦手毛巾一人一用一灭菌；手消毒液开启时需注明时间，按规定更换。

四、工作人员进入介入中心应按规定更换专用工作衣、鞋、口罩、帽子，穿无菌手术衣的医务人员应限制在无菌区域内活动。外出时需更换外出衣和鞋。

五、严格限制手术间的参观人员数量，手术间的门在手术过程中应当关闭，尽量减少人员的出入。

六、严格遵守消毒隔离、无菌操作技术规范。诊疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌；接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须一人一用一消毒；所有无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。

七、重复使用的医疗器械应按规定进行清洗、保养，根据灭菌物品的性质选择灭菌方法。

八、每日在手术开始前和手术结束后对手术间地面、各种设施、仪器设备的表面进行湿式擦拭，未经清洁、消毒的手术间不得连续使用。动态空气消毒机按规定使用，过滤网定期清洗并有记录。

九、使用中的消毒剂、灭菌剂按要求更换和监测，并做好记录。

十、每季度对空气、物体表面、医护人员手和使用中消毒液进行生物学监测1次并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

十一、严格按照我院《医疗废物管理规定》要求进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善、资料保存齐全。

## 感染性疾病科医院感染管理及消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全医院感染管理的各项规章制度，有健全的医院感染管理监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、科室布局、分区合理，人流、物流合理，所有物品、区域的标识明确，洁、污物品分开放置。

四、严格执行预检、分诊制度，不同传染患者或疑似传染病患者，必须到指定隔离室诊治，并采取相应的消毒隔离措施。

五、各诊室、留观室、抢救室等应定时开窗通风，诊疗桌、诊疗椅、诊疗床等每天清洁消毒，被血液、体液污染后应及时消毒处理；每周进行一次室内环境的彻底清洁消毒。

六、工作人员工作时应采取标准预防措施。诊疗、护理操作过程中按规定要求戴帽子、口罩、手套、穿隔离衣、防水围裙等；接触污染物品后，应严格按照手卫生要求及时进行洗手或手消毒，必要时戴手套，脱手套后应洗手。

七、认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》的规定，做到诊室、人员、时间、器械固定；挂号、候诊、取药、采血及化验、注射等与普通门诊分开。腹泻门诊必须设立专用厕所。传染病患者离开诊室后，应根据致病微生物的传播途径选择相对应的终末消毒措施。

八、严格遵守消毒隔离制度和无菌操作技术规程。诊疗过程中凡进入人体组织或无菌器官的医疗用品必须一人一用一灭菌；接触人体皮肤黏膜的器械和用品必须一人一用一消毒。所有无菌物品应在有效期内使用，一次性医疗用品严禁重复使用。

九、加强医院感染及相关危险因素的监测，及时诊断医院感染病例，并按要求报告，对监测发现的医院感染危险因素及时采取有效的控制措施。

十、循环风动态空气消毒机过滤网应定期清洗并记录。每季度对空气、物体表面、医护人员手和使用中消毒液进行生物学监测1次并记录，且不得有致病菌检出。不合格者，必须分析原因，采取整改措施后再次监测，直至合格，确保医疗安全。

十一、严格执行我院《医疗废物管理规定》，认真做好医疗废物的分类收集、登记转运等工作，交接登记内容。

# 发热门诊医院感染控制流程

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

加强医务人员的手卫生管理

直接接触患者前后、对患者实施诊疗护理操作前后、接触患者体液或分泌物后、摘掉手套后、接触患者使用过的物品后以及从患者的污染部位转到清洁部位实施操作时，都应当实施手卫生。手被明显污染时，应彻底洗手；无明显污染时，可使用速干手消毒剂行手部消毒。

严格实施消毒、隔离措施

1.医务人员实施诊疗护理操作中，所使用的一次性医疗用品，用后按感染性医疗废物处理，可重复使用的非一次性用品，先用500mg/L含氯消毒剂浸泡消毒30分钟后再进行灭菌处理。

2.可重复使用的防护用品，用500mg /L的含氯消毒剂浸泡15分钟后，放入双层污物袋中封口送洗。

3.留观患者单间隔离，也可以将同种呼吸道感染疾病患者安置在同一房间。

确诊呼吸道

感染病例

医务人员的防护

医务人员进入发热门诊应穿工作服、隔离衣、戴工作帽和外科口罩，必要时戴乳胶手套，实施诊疗护理操作中，有可能接触患者的血液、体液、分泌物、粪便或有可能被喷溅时，应穿防渗透隔离衣、戴防护镜或防护面罩、戴乳胶手套。

加强医院环境卫生管理

工作场所保持空气流通，定时通风换气或动态空气消毒机消毒，消毒机过滤网定时清洗，无人时可用紫外线对空气消毒；对物体表面、设备设施表面，应每天用500mg/L含氯消毒剂进行清洁和擦拭消毒。医疗废物放到双层污物袋，封口，专人运送。

# 腹泻门诊医院感染控制流程

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

确诊肠道

感染病例

加强医务人员的手卫生管理

直接接触患者前后、对患者实施诊疗护理操作前后、接触患者体液或分泌物后、摘掉手套后、接触患者使用过的物品后以及从患者的污染部位转到清洁部位实施操作时，都应当实施手卫生。手被明显污染时，应彻底洗手；无明显污染时，可使用速干手消毒剂行手部消毒。

严格实施消毒、隔离措施

1.医务人员实施诊疗护理操作中，所使用的一次性医疗用品，用后按感染性医疗废物处理，可重复使用的非一次性用品，先用1000mg/L—2000mg/L含氯消毒剂浸泡消毒30分钟后再进行灭菌处理。

2.可重复使用的防护用品，用500mg /L的含氯消毒剂浸泡15分钟后，放入双层污物袋中封口送洗。

3.留观患者单间隔离，也可以将同种病原菌感染者安置在同一房间。

医务人员的防护

医务人员进入腹泻门诊应穿工作服、戴口罩、帽子，实施诊疗护理操作中，有可能接触患者的血液、体液、分泌物、粪便或有可能被喷溅时，应穿防渗透隔离衣、戴防护镜或防护面罩、戴乳胶手套。

加强医院环境卫生管理

保持空气新鲜，使用专用的物品进行清洁和消毒，对患者经常接触的物体表面、设备设施表面，应每天用500mg/L含氯消毒剂进行清洁和擦拭消毒。医疗废物放到双层污物袋，封口，专人运送。

# 接诊高致病性呼吸道传染病医务人员加强防护流程

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

通过医务人员通道进入清洁区

医务人员更衣室

进入诊室

穿鞋套

戴防护眼镜

戴第二层手套

加戴外科口罩和一次性防护帽

穿隔离衣、戴N95口罩、戴手套

更换工作服、工作鞋、戴帽子、穿防护服

进 入 诊 室 流 程

摘外层手套，消毒双手，解开隔离衣腰带和袖带

脱隔离衣，摘护目镜

脱鞋套

摘内层手套并消毒双手

消毒双手，恢复基本防护

摘外科口罩、外层帽子

离 开 诊 室 流 程

## 临床检验实验室医院感染管理及消毒隔离制度

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

一、建立健全本科室医院感染管理制度及生物安全管理等制度，有健全的科室医院感染监控小组并履行职责。

二、加强医院感染管理知识培训，医务人员每年参加培训的时间不少于6小时，并建立培训记录。

三、布局合理，工作区与生活区分开，设置专门的清洗消毒间并有明显的标志；临床微生物室/实验室入口处有生物危险标志，限制与实验无关人员进入。

四、各工作区设有流动水和非手触式洗手设备、手卫生用品配置齐全，操作结束后及时进行手卫生处理。

五、病原微生物实验室须配备生物安全柜和高压消毒锅；对标本如痰液等进行涂片或接种平板等操作时，应在生物安全柜中进行，生物安全柜安置位置符合要求。

六、超净台必须保持清洁，每天擦拭消毒2次。超净台的紫外线消毒灯应每季度监测1次有效强度，按要求记录。

七、工作人员进入工作区严格执行实验室操作规程和标准预防的具体措施，做好职业卫生防护。

八、保持室内清洁，空气清新。采用湿式清扫方式每天对各种物体表面及地面进行保洁处理，遇有污染时立即消毒、清洗。

九、无菌物品与非无菌物品分开存放，无菌物品应在有效期内使用，一次性卫生用品不得重复使用。

十、加强使用中消毒剂、压力蒸汽灭菌器的灭菌效果监测。

十一、严格执行无菌技术操作规程，静脉采血必须一人一针一管一巾一带；微量采血应做到一人一针一管一片（玻片）。

十二、病原微生物室应建立室内质量控制标准，接受室间质量评价检查。做好全院医院感染管理中规定的微生物学监测工作。每季度进行一次全院细菌培养及药敏结果分析，监测细菌耐药趋势；及时向医院感染管理办公室报告医院感染流行和特殊耐药菌感染信息。发生医院感染流行或暴发时，配合相关科室做好病原学监测工作。

十三、废弃的病原体培养基，菌种、毒种保存液等，必须就地消毒灭菌，按医疗废物管理的有关规定密闭转运、无害化处置。严格按照我院《医疗废物管理规定》要求进行医疗废物的分类、收集和运送。交接登记内容完善、资料保存齐全。

## 呼吸机相关肺炎（VAP）监测流程

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

使用呼吸机≥48h的ICU患者和转出ICU<48h的患者

咳嗽、咳痰或原有下呼吸道感染患者出现咳嗽、咳痰明显加重或痰液性状显著改变，并有下列情况之一者：①发热；②白细胞总数及中性粒细胞比例增高；③肺部罗音或与入院时比，有明显改变；④X线显示肺部有炎性病变或与入院时比较出现新病变。并排除非感染性原因如肺栓塞、心力衰竭、肺水肿、肺癌等

临床医师填写相关检查和检验申请，如痰培养、胸部X线检查、血常规或血培养，并做好病程记录。ICU护士填写ICU患者日志和三管医院感染防控监测表

痰培养采集方法：尽量在使用抗菌药物前

①自行咳晨痰：病人刷牙或漱口，深吸气后用力咳出1-2口痰于无菌痰杯中，痰量极少可用45℃10％氯化钠液雾化吸入导痰；

②不能自行咳痰：戴无菌手套按吸痰法无菌抽吸痰液加盖送检

临床医师根据患者症状体征、实验室报告及胸部X线检查结果判断是否为VAP

如果是VAP，根据微生物结果选择用抗菌药物，并报告医院感染管理办公室，做好病程记录

标本2h内及时送检，不能及时送检者暂存4℃冰箱，但不得超过24h

医院感染管理专职人员到ICU收集数据，同时观察与感染有关的因素。对监测数据进行统计分析，并及时进行反馈

# 中心静脉导管相关血液感染（CR－BSI）监测流程

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

①尽量在用抗菌药物前、患者寒颤或发热

②手卫生：洗手和/或手消毒。

③血培养瓶口碘伏消毒，待干（60S）

④抽血部位皮肤碘伏消毒，待干（60S）

⑤采血量：成人每瓶8-10ml，儿童3-4ml

拔除导管

2个外周静脉血、导管尖端5cm或整根

住进ICU≥48h，转出ICU 48h内，有中心静脉插管患者

1、发热，体温≥38℃，寒颤或低血压，<1岁的患者体温<35℃

2、静脉穿刺部位有脓液、渗出物、弥漫性红斑

3、沿导管皮下走行部位出现疼痛性红斑（排除理化因素）

通知医院感染监控专职人员和主管医师，提示医师填写申请单，ICU护士填写ICU患者日志和三管医院感染防控监测表

医师首先判断导管是否仍有保留的必要性,按导管保留与否分别采用不同的送检方法

保留导管

外周静脉血1份；中心静脉血1份

立即送细菌室，或室温放置不超过12h

临床医师根据微生物学监测结果判断是否为CR-BSI

管床护士每4h观察穿刺部位，若发现以上疑似情况

在患者寒颤或发热时采血

确诊：报告医院感染管理办公室

病历中做好相关记录

医院感染管理专职人员到ICU收集数据，同时观察与感染有关的因素，对监测数据进行统计分析，并及时进行反馈。

根据药敏用药；查找原因，进一步加强CR-BSI防控

# 导尿管相关泌尿道感染（CA-UTI）监测流程

制定日期：2008年5月    修订日期：2012年9月

住进ICU≥48h，转出ICU 48h内,有中心静脉插管患者

感染前7d内留置了导尿管

①出现了泌尿道感染症状和体征，如发热，体温≥38℃，寒颤，血白细胞升高，出现尿频、尿急、尿痛等尿路刺激症。

②留置导尿管无泌尿道感染的症状和体征

尿培养采集方法：

①中段尿：使用肥皂、清水清洗外阴，撑开外阴或翻转包皮，收集中段尿10～50mL。

②留置导尿管患者：络合碘消毒导尿管（接头上端近会阴部）两遍，待干，用无菌注射器抽取导管尿10mL

根据临床症状体征与实验室报告判断是否为泌尿道感染

如果判断为泌尿道感染，病程记录，并报告医院感染管理办公室，根据药敏结果用药

临床医生填写检验申请单，包括尿常规检查，尿培养，尿涂片检查；ICU护士填写ICU患者日志和三管医院感染防控监测表

医院感染管理专职人员到ICU收集数据，同时观察与感染有关的因素，对监测数据进行统计分析，并及时进行反馈

# 手术部位感染监测流程

制定日期：2010年12月    修订日期：2012年9月

涂片白细胞＋

涂片白细胞 —

主管医师填写手术部位感染监测登记表，密切观察手术部位感染情况

手 术 患 者

监控护士协助医师监测手术部位感染

完善并收集本科室监测登记表报院感办

（发热）T＞38℃；切口发红，有分泌物；切口敷料有脓液脓血渗透；提前拆线引流；术后24小时后仍用抗菌药物；医师诊断切口感染（临床诊断）

住院期间无感染症状

术后随访30天（有植入物者手术随访1年）

标本采样（涂片，细菌培养）

找到病原菌

未找到病原菌

确诊感染

随访结果

怀疑感染

到医院就诊

通过医院感染监测系统报告院感办

无感染

各类人员职责：

1、主管/手术医师：具体负责手术病人的手术部位感染日常监测工作（术后第一天始填写监测表，密切观察并记录与感染有关的因素：体温、敷料、切口外观、切口引流、应用抗菌药物等，患者入出院宣教等），发现手术部位感染，24h内通过医院感染监测系统报告院感办。

2、监控护士：每科室固定1-2名监控护士协助医师监测手术部位感染，核实手术患者出院后的联系方式，完善并收集本科室监测登记表报院感办。

3、医院感染监控专职人员：协助、督导手术部位感染监测方案的实施，随时干预监测中存在问题，做好出院后病人随访，及时汇总、分析监测资料，结果反馈相关部门和人员。